No. sertifikat	  :

| Nama Alat : | No.alat : |
| --- | --- |
| Merk : | Pemilik : |
| Model/tipe : | Ruangan : |
| No.seri : | Tgl. Terima : |
| Kapasitas : | Tgl. Kalibrasi : |
| Resolusi : |  |

- Daftar Alat yang Digunakan

| No | Nama Alat | Merk | Type/Model | No. Seri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reagensia (cairan deluent dan lyse) |  |  |  |
| 2 | Kontrol Standard / CRM |  |  |  |
| 3 | Electrical Safety Analyzer |  |  |  |
| 4 | Thermohygrometer |  |  |  |

- Pengukuran Kondisi Lingkungan

| Kondisi Ruangan | Terukur |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- |
| Suhu (°C) | Awal : °C | Akhir : °C | 21℃ ± 5℃ |
| Kelembaban / RH (%) | Awal : % | Akhir : % | 55 %RH ± 20 %RH |
| Tegangan Input | L-N : Vac |  | 220 ± 10% Volt |
|  | L-G : Vac |  |  |
|  | N-G : Vac |  |  |

- Pemerikasaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

| No. | Parameter | Batas Pemeriksaan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badan dan permukaan alat | periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya | Baik Tidak Baik |
| 2 | Tusuk kontak alat | Periksa apakah ada gangguan pada tusuk kontak (AC-Power). Gerak-gerakan tusuk kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan tusuk kintak untuk memastikan tidak ada bauta tau mur yang longgar. Jika ada, buka mur dan ganti dan perbaiki bila perlu. | Baik Tidak Baik |
| 3 | Kabel catu utama (Line cord) | Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan. Jika ada pindahkan atau tukar kabel yang rusak. Jika kerusakan disekitar ujung kabel singkirkan bagian yang rusak dan ganti dengan yang baru. Pastikan kabel power yang baru ataupun kotak kontak yang baru mempunyai polaritas yang sama dengan yang lama. | Baik Tidak Baik |
| 4 | Tombol, saklar dan kontrol | sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan. | Baik Tidak Baik |
| 5 | Tampilan dan indicator | selama pengecekan fungsi, pastikan lampu indikator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa bagian tampilan digital berfungsi. | Baik Tidak Baik |

- Pengukuran Keselamatan Listrik

| # Tipe bagian yang diaplikasikan | B | BF | CF |
| --- | --- | --- | --- |
| # Kelas Proteksi | I | II | Baterai |
| # Hubungan Utama | DPS | NPS | PIE |
| # Catatan: | # PIE : Peralatan yang diinstalasi permanen # NPS : Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas # DPS : Kabel catu daya yang dapat dilepas |  |  |

| No. | Parameter | Terukur | Ambang Batas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resistansi Pembumian Protektif | Ω | ≤ 0,3 Ω |
| 2 | Resistansi Isolasi | MΩ | > 2 MΩ |
| 3 | Arus Bocor Peralatan | µA | ≤ 500 µA |
| 4 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan * | µA | ≤ 500 µA |

*) Tidak dilakukan jika catu daya menggunakan baterai

*) Diuji Ketika uut berhubungan langsung ke pasien

- Hasil Pengukuran Kinerja Alat

| Parameter | Setting nilai control pada UUT sesuai dengan sertifikat control | Hasil pembacaan UUT |  |  |  |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |  |
| Test or analyte |  |  |  |  |  |  | Acceptable performance |
| Alanine aminotransferase |  |  |  |  |  |  | ± 20% |
| Albumin |  |  |  |  |  |  | ± 10% |
| Alkaline fosfatase |  |  |  |  |  |  | ± 30% |
| Amylase |  |  |  |  |  |  | ± 30% |
| Aspartate aminotransferase (AST) |  |  |  |  |  |  | ± 20% |
| Bilirubin total |  |  |  |  |  |  | ± 0.4 mg/dL or 20% (greater) |
| Blood gas pO2 |  |  |  |  |  |  | ± 3sd |
| Blood gas pCO2 |  |  |  |  |  |  | ± 5 mm Hg or 8% (greater) |
| Blood gas pH |  |  |  |  |  |  | ± 0.04 |
| Calcium total |  |  |  |  |  |  | ± 1.0 mg/dL |
| Chloride |  |  |  |  |  |  | ± 5% |
| Cholesterol total |  |  |  |  |  |  | ±10% |
| Cholesterol,high density lipoprotein |  |  |  |  |  |  | ± 30% |
| Creatine kinase |  |  |  |  |  |  | ± 30% |
| Creatine kinase isoenzymers |  |  |  |  |  |  | ± 3 SD |
| Creatinine |  |  |  |  |  |  | ± 0,3 mg/dL or ± 15% (greater) |
| Glucose |  |  |  |  |  |  | ± 6 mg/dL or ± 10% (greater) |
| Iron total |  |  |  |  |  |  | ± 20% |
| Lactate dehydrogenase (LDH) |  |  |  |  |  |  | ± 20% |
| LDH Isoenzymes |  |  |  |  |  |  | LDH/LDH2 (+ or -)or ± 30% |
| Magnesium |  |  |  |  |  |  | ± 25% |
| Potassium |  |  |  |  |  |  | ± 0,5 mmol/L |
| Sodium |  |  |  |  |  |  | ± 4 mmol/L |
| Total protein |  |  |  |  |  |  | ± 10% |
| Triglycerides |  |  |  |  |  |  | ± 25% |
| Urea nitrogen |  |  |  |  |  |  | ± 2 mg/dL or ± 9% (greater) |
| Uric acid |  |  |  |  |  |  | ± 17% |

Note : Jika pada UUT tidak ada parameter sesuai yang diatas maka ambil parameter sesuai yang ada pada uut  dan untuk toleransi boleh liat disertifkat standar (control).

Jangan lupa tulis nama parameter uut pada kolom parameter jika berbeda dengan nama yang sudah ditentukan pada LK, dan cantumkan bukti toleransi dari sertifikat control jika menggunakan toleransi sesuai sertifikat standar (control) baik berupa foto dll.

- Telaah Teknis

| No | Parameter | Hasil Pengamatan |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baik | Tidak Baik |
| 1 | Kondisi Alat 10 |  |  |
| 2 | Keselamatan Listrik 40 |  |  |
| 3 | Kinerja Peralatan 50 |  |  |

- Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan

| Petugas Kalibrasi : | Entri data oleh : |
| --- | --- |