No. sertifikat	  :

| Nama Alat : | No.alat : |
| --- | --- |
| Merk : | Pemilik : |
| Model/tipe : | Ruangan : |
| No.seri : | Tgl. Terima : |
| Kapasitas : | Tgl. Kalibrasi : |
| Resolusi : |  |

- Daftar Alat yang Digunakan

| No | Nama Alat | Merk | Type/Model | No. Seri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incubator Analyzer |  |  |  |
| 2 | Electrical Safety Analyzer |  |  |  |
| 3 | Thermohygrometer |  |  |  |

- Pengukuran Kondisi Lingkungan

| Kondisi Ruangan | Terukur |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- |
| Suhu (°C) | Awal : °C | Akhir : °C | 25 ± 5 °C |
| Kelembaban / RH (%) | Awal : % | Akhir : % | 55 % ± 20 % RH |
| Tegangan Input | L-N : Vac |  | 220 ± 10% Volt |
|  | L-G : Vac |  |  |
|  | N-G : Vac |  |  |

- Pemerikasaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

| No. | Parameter | Batas Pemeriksaan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badan / Permukaan | periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya. | Baik Tidak Baik |
| 2 | Kotak kontak alat | periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar. | Baik Tidak Baik |
| 3 | Kabel catu utama (Line cord) | Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan. Jika ada pindahkan atau tukar kabel yang rusak. Jika kerusakan disekitar ujung kabel singkirkan bagian yang rusak dan ganti dengan yang baru. Pastikan kabel power yang baru ataupun kotak kontak yang baru mempunyai polaritas yang sama dengan yang lama. | Baik Tidak Baik |
| 4 | Tombol, Saklar dan kontrol | sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan. | Baik Tidak Baik |
| 5 | Sensor suhu kulit | pastikan semua sensor dalam kondisi bersih dan tidak retak / rapuh, dan tidak dibolehkan menukar probe pada alat lain dengan merk yang berbeda. | Baik Tidak Baik |
| 6 | Saringan udara | pastikan saringan udara dalam keadaan bersih dan tidak tersumbat agar aliran udara dapat masuk/melewati filter dengan leluasa. | Baik Tidak Baik |
| 7 | Tampilan dan indicator | selama pengecekan fungsi pastikan lampu indicator dan tampilan layar berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa bagian tampilan digital berfungsi. | Baik Tidak Baik |
| 8 | Batas cairan | periksa bak cairan pada wadah air dan pastikan terisi sesuai batas. | Baik Tidak Baik |
| 9 | Matras | pastikan dalam kondisi, jika tersedia pengaturan posisi kemiringan, patikan untuk dapat digerakan dan aman bila posisi terkunci. | Baik Tidak Baik |

- Pengukuran Keselamatan Listrik

| # Tipe bagian yang diaplikasikan | B | BF | CF |
| --- | --- | --- | --- |
| # Kelas Proteksi | I | II | Baterai |
| # Hubungan Utama | DPS | NPS | PIE |
| # Catatan: | # PIE : Peralatan yang diinstalasi permanen # NPS : Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas # DPS : Kabel catu daya yang dapat dilepas |  |  |

| No. | Parameter | Terukur | Ambang Batas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resistansi Pembumian Protektif | Ω | ≤ 0,3 Ω |
| 2 | Resistansi Isolasi | MΩ | > 2 MΩ |
| 3 | Arus Bocor Peralatan | µA | ≤ 500 µA |
| 4 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan * | µA | ≤ 500 µA |

*) Tidak dilakukan jika catu daya menggunakan baterai

*) Diuji Ketika uut berhubungan langsung ke pasien

- Hasil Pengukuran Kinerja Alat

      - Kalibrasi Pengontrol Suhu dan Keseragaman Suhu Inkubator

| Parameter | Setting UUT (oC) | Display UUT (oC) | Hasil Pengukuran Standar (oC) |  |  |  |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |  |
| Temperatur udara (TM/T5) | 32 |  |  |  |  |  |  | ± 1.5 oC |
|  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatur udara (T1) | 32 |  |  |  |  |  |  | ± 0.8 oC terhadap rata-rata TM (T5) |
|  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatur udara (T2) | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatur udara (T3) | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatur udara (T4) | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |

Catatan : Kalibrasi pengontrol suhu inkubator : suhu pengaturan dengan suhu rata-rata terbaca standar T5 ± 1.5 oC

Perbedaan antara suhu rata-rata inkubator ( T5 ) dengan suhu rata-rata T1, T2, T3, dan T4 ± 0.8 oC

- Overshot Temperature, Waktu Pemulihan Lonjakan Suhu, Suhu Matras, Kecepatan Udara, Kebisingan dan Kelembaban

| Parameter | Setting UUT | Hasil Pengukuran | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- |
| Overshot Temperature | 32 ke 36oC |  | ≤ 2ºC |
| Suhu Matras | 36 oC |  | ≤ 40 oC |
| Kecepatan Udara Dalam Kompartemen | 32 ke 36oC |  | ≤ 0.35 m/s |
| Kebisingan Kompartemen | 36 oC |  | ≤ 60 dBA |
| Kelembaban | suhu : 36 oC, kelembaban : |  | 10%* |

*10% dari display. Apabila pada Baby Incubator terdapat display Humidity. Apabila tidak ada maka hanya melakukan pengukuran Humidity. (catat humidity di LK sesuai tampilan didisplay jika UUT menampilkan humidity)

- Kalibrasi Penunjukan Suhu Kulit dan Suhu Kontrol

| Parameter | Setting UUT (ºC) | Penunjukan Display UUT (ºC) | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- |
| Akurasi Temperature Kulit Bayi Terhadap Temperature Kontrol | 36 oC |  | ≤ 0.7 ºC |

- Kalibrasi Sensor Suhu Kulit

| Parameter | Setting Standar / Pemanas (ºC) | Penunjukan Display UUT (ºC) | Selisih Standar dengan UUT (ºC) | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akurasi sensor temperature kulit | 36 oC |  |  | ≤ 0,3 ºC |

- Telaah Teknis

| No | Parameter | Hasil Pengamatan |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baik | Tidak Baik |
| 1 | Kondisi Alat 10 |  |  |
| 2 | Keselamatan Listrik 40 |  |  |
| 3 | Kinerja Peralatan 50 |  |  |

- Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan

| Petugas Kalibrasi : | Entri data oleh : |
| --- | --- |

Gambar 1. Posisi Titik Ukur

Keterangan :

- T5 = sensor suhu/temperature incubator

- T1, T2, T3, T4 = sensor temperature udara (titik pengukuran T1, T2, T3, T4 dan T5 adalah  sejajar rata dan pada jarak 10 cm terhadap matras)