No. sertifikat	  :

| Nama Alat : | No.alat : |
| --- | --- |
| Merk : | Pemilik : |
| Model/tipe : | Ruangan : |
| No.seri : | Tgl. Terima : |
| Kapasitas : | Tgl. Kalibrasi : |
| Resolusi : |  |

- Daftar Alat yang Digunakan

| No | Nama Alat | Merk | Type/Model | No. Seri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gas Flow Analyzer |  |  |  |
| 2 | Electrical Safety Analyzer |  |  |  |
| 3 | Thermohygrometer |  |  |  |

- Pengukuran Kondisi Lingkungan

| Kondisi Ruangan | Terukur |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- |
| Suhu (°C) | Awal : °C | Akhir : °C | 21 ± 5 °C |
| Kelembaban / RH (%) | Awal : % | Akhir : % | 55 % ± 20 % RH |
| Tegangan Input | L-N : Vac |  | 220 ± 10% Volt |
|  | L-G : Vac |  |  |
|  | N-G : Vac |  |  |

- Pemerikasaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

| No. | Parameter | Batas Pemeriksaan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badan / Permukaan | periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya. | Baik Tidak Baik |
| 2 | Kotak Kontak Alat | periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-power). Gerak -gerakan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada bauta tau mur yang longgar. | Baik Tidak Baik |
| 3 | Kabel catu utama | periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas | Baik Tidak Baik |
| 4 | Tombol, saklar dan control | Periksa semua fungsi tombol/saklar atau kontrol, pastikan befungsi dengan baik | Baik Tidak Baik |
| 5 | Tampilan dan indicator | Selama pengecekan fungsi, pastikan indicator dan tampilan layer berfungsi baik. | Baik Tidak Baik |
| 6 | Selang dan konektor | pastikan sambungan sudah terpasang dan sesuai dengan spesifikasi CPAP | Baik Tidak Baik |

- Pengukuran Keselamatan Listrik

| # Tipe bagian yang diaplikasikan | B | BF | CF |
| --- | --- | --- | --- |
| # Kelas Proteksi | I | II | Baterai |
| # Hubungan Utama | DPS | NPS | PIE |
| # Catatan: | # PIE : Peralatan yang diinstalasi permanen # NPS : Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas # DPS : Kabel catu daya yang dapat dilepas |  |  |

| No. | Parameter | Terukur | Ambang Batas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resistansi Pembumian Protektif | Ω | ≤ 0,3 Ω |
| 2 | Resistansi Isolasi | MΩ | > 2 MΩ |
| 3 | Arus Bocor Peralatan | µA | ≤ 100 µA |
| 4 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan * | µA | ≤ 50 µA |

*) Tidak dilakukan jika catu daya menggunakan baterai

*) Diuji Ketika uut berhubungan langsung ke pasien

- Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Pengukuran Konsentrasi Oksigen

| Setting UUT (%) | Pembacaan Standar (%) |  |  |  |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |
| 21 |  |  |  |  |  | ± 3% |
| 60 |  |  |  |  |  |  |

Note : Setting flowmeter 5 L/min

Pengukuran Laju Aliran

| Setting UUT (L/min) | Pembacaan Standar (L/min) |  |  |  |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |
| 3 |  |  |  |  |  | ± 20% |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

- Telaah Teknis

| No | Parameter | Hasil Pengamatan |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baik | Tidak Baik |
| 1 | Kondisi Alat (10) |  |  |
| 2 | Keselamatan Listrik (40) |  |  |
| 3 | Kinerja Peralatan (50) |  |  |

- Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan

| Petugas Kalibrasi : | Entri data oleh : |
| --- | --- |