No. sertifikat	  :

| Nama Alat : | No.alat : |
| --- | --- |
| Merk : | Pemilik : |
| Model/tipe : | Ruangan : |
| No.seri : | Tgl. Terima : |
| Kapasitas : | Tgl. Kalibrasi : |
| Resolusi : (rpm) |
| (detik) |

- Daftar Alat yang Digunakan

| No | Nama Alat | Merk | Type/Model | No. Seri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Digital Tachometer |  |  |  |
| 2 | Digital Stopwatch |  |  |  |
| 3 | Electrical Safety Analyzer |  |  |  |
| 4 | Thermohygrometer |  |  |  |

- Pengukuran Kondisi Lingkungan

| Kondisi Ruangan | Terukur |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- |
| Suhu (°C) | Awal : °C | Akhir : °C | 25 ± 5 °C |
| Kelembaban / RH (%) | Awal : % | Akhir : % | 55 % ± 20 % RH |
| Tegangan Input | L-N : Vac |  | 220 ± 10% Volt |
|  | L-G : Vac |  |  |
|  | N-G : Vac |  |  |

- Pemerikasaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

| No. | Parameter | Batas Pemeriksaan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badan / Permukaan | periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya. | Baik Tidak Baik |
| 2 | Kotak kontak alat | periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar. | Baik Tidak Baik |
| 3 | Kabel catu utama | periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas. | Baik Tidak Baik |
| 4 | Tombol, Saklar dan pengaman | sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan. | Baik Tidak Baik |
| 5 | Tampilan dan indikator | selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan indicator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa tampilan digital berfungsi | Baik Tidak Baik |

- Pengukuran Keselamatan Listrik

| # Tipe bagian yang diaplikasikan | B B | BF BF | CF CF |
| --- | --- | --- | --- |
| # Kelas Proteksi | I I | II II | Baterai Baterai |
| # Hubungan Utama | DPS DPS | NPS NPS | PIE PIE |
| # Catatan: | # PIE : Peralatan yang diinstalasi permanen # NPS : Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas # DPS : Kabel catu daya yang dapat dilepas |  |  |

| No. | Parameter | Terukur | Ambang Batas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resistansi Pembumian Protektif | Ω | ≤ 0,3 Ω |
| 2 | Resistansi Isolasi | MΩ | > 2 MΩ |
| 3 | Arus Bocor Peralatan | µA | ≤ 100 µA |
| 4 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan * | µA | ≤ 50 µA |

*) Tidak dilakukan jika catu daya menggunakan baterai

*) Diuji Ketika uut berhubungan langsung ke pasien

- Hasil Pengukuran Kinerja Alat

- Kalibrasi Kecepatan Putar

| Setting UUT (rpm) |  | Pembacaan Standar (rpm) |  |  |  |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |  |
| Min |  |  |  |  |  |  | ± 10% |
| Med |  |  |  |  |  |  |  |
| Max |  |  |  |  |  |  |  |

- Kalibrasi Waktu Putar

| Setting UUT(detik) | Pembacaan Standar (detik) |  |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | I | II | III | ± 10 % |

- Telaah Teknis

| No | Parameter | Hasil Pengamatan |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baik | Tidak Baik |
| 1 | Kondisi Alat (10) |  |  |
| 2 | Keselamatan Listrik (40) |  |  |
| 3 | Kinerja Peralatan (50) |  |  |

- Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan

| Petugas Kalibrasi : | Entri data oleh : |
| --- | --- |