No. sertifikat	  :

| Nama Alat : | No.alat : |
| --- | --- |
| Merk : | Pemilik : |
| Model/tipe : | Ruangan : |
| No.seri : | Tgl. Terima : |
| Kapasitas : | Tgl. Kalibrasi : |
| Resolusi : |

- Daftar Alat yang Digunakan

| No | Nama Alat | Merk | Type/Model | No. Seri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resistance Box |  |  |  |
| 2 | Oscilloscope |  |  |  |
| 3 | Digital Stopwatch |  |  |  |
| 4 | Electrical Safety Analyzer |  |  |  |
| 5 | Thermohygrometer |  |  |  |

- Pengukuran Kondisi Lingkungan

| Kondisi Ruangan | Terukur |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- |
| Suhu (°C) | Awal : °C | Akhir : °C | 25 ± 5 °C |
| Kelembaban / RH (%) | Awal : % | Akhir : % | 50 % ± 20 % RH |
| Tegangan Input | L-N : Vac |  | 220 ± 10% Volt |
|  | L-G : Vac |  |  |
|  | N-G : Vac |  |  |

- Pemerikasaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

| No. | Parameter | Batas Pemeriksaan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badan / Permukaan | periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya. | Baik Tidak Baik |
| 2 | Kotak kontak alat | periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar. | Baik Tidak Baik |
| 3 | Kabel catu utama (line cord) | Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan. Jika ada pindahkan atau tukar kabel yang rusak. Jika kerusakan disekitar ujung kabel singkirkan bagian yang rusak dan ganti dengan yang baru. Pastikan kabel power yang baru ataupun kotak kontak yang baru mempunyai polaritas yang sama dengan yang lama. Periksa juga fungsi kabel chargernya waktu dipergunakan untuk mengisi ulang. | Baik Tidak Baik |
| 4 | Pengaman | Periksa aplikasi, keamanan dan system saat terdapat peringatan terjadinya error pada aplikasi | Baik Tidak Baik |
| 5 | Control panel | Periksa control panel pada setiap panel potensiometer agar alat dapat bekerja dengan baik saat digunakan | Baik Tidak Baik |

- Pengukuran Keselamatan Listrik

| # Tipe bagian yang diaplikasikan | B B | BF BF | CF CF |
| --- | --- | --- | --- |
| # Kelas Proteksi | I I | II II | Baterai Baterai |
| # Hubungan Utama | DPS DPS | NPS NPS | PIE PIE |
| # Catatan: | # PIE : Peralatan yang diinstalasi permanen # NPS : Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas # DPS : Kabel catu daya yang dapat dilepas |  |  |

| No. | Parameter | Terukur | Ambang Batas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resistansi Pembumian Protektif | Ω | ≤ 0,3 Ω |
| 2 | Resistansi Isolasi | MΩ | > 2 MΩ |
| 3 | Arus Bocor Peralatan | µA | ≤ 100 µA |
| 4 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan * | µA | ≤ 50 µA |

*) Tidak dilakukan jika catu daya menggunakan baterai

*) Diuji Ketika uut berhubungan langsung ke pasien

- Hasil Pengukuran Kinerja Alat

- Frekuensi

Intensitas : 20 mA

Pulse Duration : 0,2 ms

| Setting (Hz) | Pembacaan Standar (Hz) |  |  |  |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |
| 80 |  |  |  |  |  | ±10% |
| 120 |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |

- Intensitas Terapi

Frekuensi : 80 Hz

Pulse duration: 0,2 ms

| Setting (mA) | Pembacaan Standar (mA) |  |  |  |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |
| 10 |  |  |  |  |  | ±20% |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |

- Pulse Duration

Frekuensi : 80 Hz

Intensitas : 20 mA

| Setting (ms) | Pembacaan Standar (ms) |  |  |  |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |
| 0,1 |  |  |  |  |  | ±10% |
| 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 0,3 |  |  |  |  |  |  |

- Waktu

| Setting | Pembacaan Standar (detik) |  |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  |
| 300 detik |  |  |  | ±10% |

- Telaah Teknis

| No | Parameter | Hasil Pengamatan |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baik | Tidak Baik |
| 1 | Kondisi Alat (10) |  |  |
| 2 | Keselamatan Listrik (40) |  |  |
| 3 | Kinerja Peralatan (50) |  |  |

- Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan

| Petugas Kalibrasi : | Entri data oleh : |
| --- | --- |