No. sertifikat	  :

| Nama Alat : | No.alat : |
| --- | --- |
| Merk : | Pemilik : |
| Model/tipe : | Ruangan : |
| No.seri : | Tgl. Terima : |
| Kapasitas : | Tgl. Kalibrasi : |
| Resolusi : |  |

- Daftar Alat yang Digunakan

| No | Nama Alat | Merk | Type/Model | No. Seri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electrical Safety Analyzer |  |  |  |
| 2 | Thermohygrometer |  |  |  |

- Pengukuran Kondisi Lingkungan

| Kondisi Ruangan | Terukur |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- |
| Suhu (°C) | Awal : °C | Akhir : °C | 10 - 40 °C |
| Kelembaban / RH (%) | Awal : % | Akhir : % | 15 % - 85 % RH |
| Tegangan Input | L-N : Vac |  | 220 ± 10% Volt |
|  | L-G : Vac |  |  |
|  | N-G : Vac |  |  |

- Pengukuran Keselamatan Listrik

| # Tipe bagian yang diaplikasikan | B B | BF BF | CF CF |
| --- | --- | --- | --- |
| # Kelas Proteksi | I I | II II | Baterai Baterai |
| # Hubungan Utama | DPS DPS | NPS NPS | PIE PIE |
| # Catatan: | # PIE : Peralatan yang diinstalasi permanen # NPS : Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas # DPS : Kabel catu daya yang dapat dilepas |  |  |

- Pengujian Kinerja

| No | Parameter | Terukur |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resistansi Pembumian Protektif |  | Ohm | ≤ 0,3 Ω |
| 2 | Resistansi Isolasi |  | Mohm | > 2 MΩ |
| 3 | Arus Bocor Peralatan |  | µA | ≤ 500 µA |
| 4 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan * |  | µA | ≤ 500 µA |

*) Tidak dilakukan jika catu daya menggunakan baterai

*) Diuji Ketika uut berhubungan langsung ke pasien

- Penilaian Secara Menyeluruh

Aman tidak terjadi penyimpangan

Terdeksi tidak aman atau terjadi penyimpangan fungsional

Tidak ada resiko langsung, terdeteksi penyimpangan mungkin akan diperbaiki dalam waktu dekat

Peralatan tidak diijinkan operasional hingga penyimpangan diperbaiki/dikoreksi

Peralatan tidak memenuhi-disarankan modifikasi / pertukaran komponen / ditarik dari layanan

| Petugas Kalibrasi : | Entri data oleh : |
| --- | --- |