No. sertifikat	  :

| Nama Alat : | No.alat : |
| --- | --- |
| Merk : | Pemilik : |
| Model/tipe : | Ruangan : |
| No.seri : | Tgl. Terima : |
| Kapasitas : | Tgl. Kalibrasi : |
| Resolusi : |  |

- Daftar Alat yang Digunakan

| No | Nama Alat | Merk | Type/Model | No. Seri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Particel Counter |  |  |  |
| 2 | Lux Meter |  |  |  |
| 3 | Sound Level Meter |  |  |  |
| 4 | Anemometer |  |  |  |
| 5 | UV Light Meter |  |  |  |
| 6 | Electrical Safety Analyzer |  |  |  |
| 7 | Thermohygrometer |  |  |  |

- Pengukuran Kondisi Lingkungan

| Kondisi Ruangan | Terukur |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- |
| Suhu (°C) | Awal : °C | Akhir : °C | 20 ± 5 °C |
| Kelembaban / RH (%) | Awal : % | Akhir : % | 55 % ± 10 % RH |
| Tegangan Input | L-N : Vac |  | 220 ± 10% Volt |
|  | L-G : Vac |  |  |
|  | N-G : Vac |  |  |

- Pemerikasaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

| No. | Parameter | Batas Pemeriksaan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badan / Permukaan | periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya. | Baik Tidak Baik |
| 2 | Kotak kontak alat | periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar. | Baik Tidak Baik |
| 3 | Kabel catu utama | periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas. | Baik Tidak Baik |
| 4 | Sekering Pengaman | Periksa sekering yang terdapat pada bagian luar rangkaian, apakah nilai tahanan dan tipenya sesuai dengan spesifikasi yang tertulis pada alat. Sekering pengaman harus berfungsi dengan baik. | Baik Tidak Baik |
| 5 | Tombol, Saklar dan pengaman | sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan. | Baik Tidak Baik |
| 6 | Tampilan dan indikator | selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan indicator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa tampilan digital berfungsi | Baik Tidak Baik |

- Pengukuran Keselamatan Listrik

| # Tipe bagian yang diaplikasikan | B | BF | CF |
| --- | --- | --- | --- |
| # Kelas Proteksi | I | II | Baterai |
| # Hubungan Utama | DPS | NPS | PIE |
| # Catatan: | # PIE : Peralatan yang diinstalasi permanen # NPS : Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas # DPS : Kabel catu daya yang dapat dilepas |  |  |

| No. | Parameter | Terukur | Ambang Batas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resistansi Pembumian Protektif | Ω | ≤ 0,3 Ω |
| 2 | Resistansi Isolasi | MΩ | > 2 MΩ |
| 3 | Arus Bocor Peralatan | µA | ≤ 500 µA |
| 4 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan * | µA | ≤ 500 µA |

*) Tidak dilakukan jika catu daya menggunakan baterai

*) Diuji Ketika uut berhubungan langsung ke pasien

- Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor:HK.02.02/V/0412/2020.

      - Pengujian Particle Counter

| Nilai Standar | Posisi | Hasil Pengukuran Standar (µm) |  |  | Toleransi (µm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  |
| 0,5 micron | 1 |  |  |  | 0,5 ≤ 100 Particle |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |

      - Airflow Velocity

| - Parameter | Posisi | Display UUT | Hasil Pengukuran Standar (m/s) |  |  |  |  |  | Toleransi (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | IV |  |
| Down Flow Velocity : 0,25 - 0,50 m/s | A |  |  |  |  |  |  |  | ± 0,025 |
|  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note : jarak pengambilan nilai antara keluaran udara dengan standar yaitu 10 cm.

- Pengukuran Nilai Intesitas Cahaya (Lighting)

| Display UUT | Hasil Pengukuran Standar (lux) |  |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  |
|  |  |  |  | ≥ 750 lux |

- Pengukuran Sound Level

| Parameter | Display UUT | Hasil Pengukuran Standar (dBA) |  |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  |
| Background |  |  |  |  | ≤ 55 dBA |
| Didalam kompartemen |  |  |  |  | ≤ 65 dBA |

- Pengukuran Radiasi UV

| Display UUT | Hasil Pengukuran Standar (µw / cm2) |  |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  |
|  |  |  |  | ≥ 40 µW/cm2 |

- Telaah Teknis

| No | Parameter | Hasil Pengamatan |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baik | Tidak Baik |
| 1 | Kondisi Alat 10 |  |  |
| 2 | Keselamatan Listrik 40 |  |  |
| 3 | Kinerja Peralatan 50 |  |  |

- Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan

| Petugas Kalibrasi : | Entri data oleh : |
| --- | --- |

Gambar 1. Posisi Titik Uji Particle Counter