No. sertifikat	  :

| Nama Alat : | No.alat : |
| --- | --- |
| Merk : | Pemilik : |
| Model/tipe : | Ruangan : |
| No.seri : | Tgl. Terima : |
| Kapasitas : | Tgl. Kalibrasi : |
| Resolusi : |  |

- Daftar Alat yang Digunakan

| No | Nama Alat | Merk | Type/Model | No. Seri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Digital Pressure Meter |  |  |  |
| 2 | Digital Stopwatch |  |  |  |
| 3 | Electrical Safety Analyzer |  |  |  |
| 4 | Thermohygrometer |  |  |  |

- Pengukuran Kondisi Lingkungan

| Kondisi Ruangan | Terukur |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- |
| Suhu (°C) | Awal : °C | Akhir : °C | 19 – 31 oC |
| Kelembaban / RH (%) | Awal : % | Akhir : % | 35 – 75 % RH |
| Tegangan Input | L-N : Vac |  | 220 ± 10% Volt |
|  | L-G : Vac |  |  |
|  | N-G : Vac |  |  |

- Pemerikasaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

| No. | Parameter | Batas Pemeriksaan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badan / Permukaan | periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya. | Baik Tidak Baik |
| 2 | Kotak kontak alat | periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar. | Baik Tidak Baik |
| 3 | Kabel catu utama | periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas. | Baik Tidak Baik |
| 4 | Tombol, Saklar dan pengaman | sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan. | Baik Tidak Baik |
| 5 | Tampilan dan indicator | Selama pengecekan fungsi, pastikan lampu indicator dan tampilan layar berfungsi baik. | Baik Tidak Baik |
| 6 | Sistem pengunci pergerakan | Lakukan pemeriksaan system pengunci pergerakan | Baik Tidak Baik |
| 7 | Filter | Periksa kondisi filter pastikan tidak kotor | Baik Tidak Baik |
| 8 | Motor/pompa penghisap | Periksa kondisi fisik motor dan pastikan berfungsi | Baik Tidak Baik |

- Pengukuran Keselamatan Listrik

| # Tipe bagian yang diaplikasikan | B | BF | CF |
| --- | --- | --- | --- |
| # Kelas Proteksi | I | II | Baterai |
| # Hubungan Utama | DPS | NPS | PIE |
| # Catatan: | # PIE : Peralatan yang diinstalasi permanen # NPS : Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas # DPS : Kabel catu daya yang dapat dilepas |  |  |

| No. | Parameter | Terukur | Ambang Batas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resistansi Pembumian Protektif | Ω | ≤ 0,3 Ω |
| 2 | Resistansi Isolasi | MΩ | > 2 MΩ |
| 3 | Arus Bocor Peralatan | µA | Kelas I ≤ 500 µA Kelas II ≤ 100 µA |
| 4 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan * | µA | ≤ 50 µA |

*) Tidak dilakukan jika catu daya menggunakan baterai

*) Diuji Ketika uut berhubungan langsung ke pasien

- Hasil Pengukuran Kinerja Alat

- Akurasi Vacuum Gauge

Satuan :

| No | Setting UUT | Hasil Pengukuran Standar (mmHg/…) |  |  |  |  |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pengukuran 1 |  | Pengukuran 2 |  | Pengukuran 3 |  |  |
|  | mmHg/… | Naik | Turun | Naik | Turun | Naik | Turun |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | ± 10% |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*isi setting sesuai UUT

- Maximum Vacuum

| Setting UUT (Max Vacuum) | Hasil Pengukuran Standar (mmHg/…) | Ambang Batas * |
| --- | --- | --- |
| Low Vacuum |  | < 150 mmHg |
| Medium Vacuum |  | 150 mmHg – 450 mmHg |
| High Vacuum |  | ˃ 450 mmHg |

*isi salah satu sesuai dengan UUT

Tabel Konversi

| Satuan | Ke mmHg |
| --- | --- |
| PSI | 51,7151 |
| Bar | 750,06 |
| mBar | 0,750064 |
| kPa | 7,5006 |
| hPa | 0,750064 |
| Pa | 0,00750064 |
| mH2O | 73,5541 |
| ftH2O | 22,4193 |
| inchH2O | 1,8683 |
| cmH2O | 0,735541 |
| Kgf/cm2 | 735,56 |
| Atm | 760 |
| mmHg | 1 |
| cmHg | 10 |
| mPa | 7500,62 |
| InHg | 25,4 |
| mmH2O | 0,0735541 |

3. Waktu Yang Dibutuhkan Saat Daya Hisap Maksimum

| Setting UUT | waktu terukur (detik) | toleransi |
| --- | --- | --- |
| maksimum Vacuum |  | ≤ 15 detik |

- Telaah Teknis

| No | Parameter | Hasil Pengamatan |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baik | Tidak Baik |
| 1 | Kondisi Alat (10) |  |  |
| 2 | Keselamatan Listrik (40) |  |  |
| 3 | Kinerja Peralatan (50) |  |  |

- Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan

| Petugas Kalibrasi : | Entri data oleh : |
| --- | --- |