## Sheet1
No | Nama Alat | Keterangan | Parameter Pengujian / Kalibrasi | Acuan Metode
1 | Baby Incubator / Infant Incubator / Incubator Bayi | Kalibrasi | Suhu 32 °C dan 36 °C 1. kalibrasi pengontrol suhu 2. keseragaman suhu indikator 3. lonjakan suhu 4. kelembaban 5. suhu matras 6. kecepatan aliran udara 7. kebisingan 8. akurasi temperatur kulit dengan temperatur kontrol 9. akurasi sensor temperatur kulit | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
| Incubator Transport |  | Suhu 32 °C dan 36 °C 1. kalibrasi pengontrol suhu 2. keseragaman suhu indikator 3. lonjakan suhu 4. kelembaban 5. suhu matras 6. kecepatan aliran udara 7. kebisingan
2 | Blanket warmer, hypo hyperthermia | Kalibrasi | 1. Proteksi suhu maksimum (< 53 °C) 2. Kalibrasi suhu (33 ,35, 40 °C) | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
3 | Blood bank refrigerator /pharmaceutical refrigerator | Kalibrasi | Suhu 2 ˚C - 8 ˚C 1. Sebaran suhu 2. Keseragaman suhu 3. Kestabilan suhu 4. Variasi keseluruhan | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
4 | Blood pressure monitor / tensi digital | Kalibrasi | Systole (60-200 mmHg) Dyastole (30-150) 1. Kalibrasi tekanan darah (NIBP) | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
5 | Bed side monitor / Patient Monitor | Kalibrasi | 1. Heart Rate (30, 60, 120, 180 bpm) 2. Respirasi (15, 30, 60, 120 BrPM) 3. Saturasi oksigen (SPO2) (98, 93, 92, 85, 90, 70, 88, 90 ) 4. Tekanan darah (NIBP) (systole : 60-255 mmHg, dyastole : 30-195 mmHg) | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
6 | Cold chain / vaccine refrigerator | Kalibrasi | Suhu 2 ˚C - 10 ˚C 1. Sebaran suhu 2. Keseragaman suhu 3. Kestabilan suhu 4. Variasi keseluruhan | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
7 | Electrocardiograph | Kalibrasi | 1. Level tegangan (5, 10, 20 mm/mV) 2. Laju rekaman (25 mm/s, 50 mm/s) 3. Detak jantung (60, 90, 120 bpm) 4. Sinyal sinusoida 5. Sinyal ECG | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
8 | Flow meter oxygen | Kalibrasi | 1. Laju aliran gas (3-10 L/min) | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
9 | Infant warmer | Kalibrasi | Suhu 36 °C 1. Suhu matras 2. Akurasi suhu 3. Akurasi skin tempertur | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
10 | Infusion pump | Kalibrasi | 1. Occlusion 2. Laju aliran (10-300 ml/h) | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
11 | Medical freezer / Medical Waste Cold Storage / Vaccine Storage | Kalibrasi | Suhu -5˚C sampai -150˚C 1. Sebaran suhu 2. Keseragaman suhu 3. Kestabilan suhu 4. Variasi keseluruhan | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
12 | Nebulizer | Kalibrasi | 1. Kalibrasi laju aliran gas (max UUT) | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
13 | Pulse oxymeter | Kalibrasi | 1. Heart rate (30, 60, 120, 180 bpm) 2. Saturasi oksigen (98, 93, 92, 85, 90, 70, 88, 90 ) | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
14 | Resusitasi paru / neuopuff | Kalibrasi | 1. Tekanan kerja maksimum 2. Akurasi tekanan (10-65 cmH2O) | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
15 | Sphygmomanometer | Kalibrasi | 1. Uji kebocoran tekanan 2. Laju buang cepat 3. Akurasi tekanan (0-250 mmHg) | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
16 | Syringe pump | Kalibrasi | 1. Occlusion 2. Laju aliran (10-100 ml/h) | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
17 | Ultrasonograph (USG) | Kalibrasi | 1. Pengujian Dead Zone 2. Pengujian Axial dan Lateral Resolution 3. Pengujian Penetrasi Kedalaman 4. Kalibrasi Jarak Vertikal 5. Kalibrasi Jarak Horizontal | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
18 | Thermohygrometer | Kalibrasi | 1. Kalibrasi Suhu (20°C,25°C,30°C,35°C) 2. Kalibrasi kelembaban (40%,50%,60%,70%) | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/V/0412/2020.
19 | Laryngoscope light | Pengujian | 1. Intensitas Cahaya 2. Color Temperature 3. Color Rendering Index | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
20 | Humidifier | Kalibrasi | 1. Akurasi Suhu 2. Suhu Maksimum | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
21 | Suction Pump | Kalibrasi | 1. Akurasi Vacuum Gauge 2. Maksimum Vacuum | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
22 | Rotator/Blood Roller Mixer | Kalibrasi | 1. Kalibrasi Kecepatan Putar 2. Kalibrasi Waktu Putar (300 s) | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
23 | Spirometer | Kalibrasi | 1. Pengukuran Akurasi Total Volume Forced Vital Capacity (FVC) (3L) | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
24 | Fetal Doppler | Kalibrasi | 1. Kalibrasi Detak Jantung Bayi (30 bpm, 60 bpm, 90 bpm, 120 bpm, 150 bpm, 180 bpm, 210 bpm) | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
25 | Examination Lamp | Pengujian | 1. Intensitas Cahaya 2. Color Temperature 3. Color Rendering Index | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
26 | Phototeraphy Unit | Kalibrasi | 1. Pengujian Keluaran Spectral Irradiance | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
27 | Oksigen Concentrator | Kalibrasi | 1. Laju aliran gas flowmeter 2. Konsentrasi Oksigen | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
28 | Ventilator Anesthesi | Kalibrasi | 1. Pengukuran tidal volume 2. Pengukuran minute volume 3. Pengukuran respiration rate 4. Pengukuran I : E Ratio 5. Pengukuran Positive End-exipiratory pressure (PEEP) 6. Pengukuran FIO2 | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
29 | Ventilator ICU | Kalibrasi | 1. Pengukuran tidal volume 2. Pengukuran minute volume 3. Pengukuran respiration rate 4. Pengukuran I : E Ratio 5. Inspiratory time (Ti) 6. Expiratori time (Te) 7. Pengukuran Positive End-exipiratory pressure (PEEP) 8. Pengukuran FIO2 | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
30 | Ventilator Infant | Kalibrasi | 1. Pengukuran tidal volume 2. Pengukuran minute volume 3. Pengukuran respiration rate 4. Pengukuran I : E Ratio 5. Inspiratory time (Ti) 6. Expiratori time (Te) 7. Pengukuran Positive End-exipiratory pressure (PEEP) 8. Peak inspiratory pressure (ppeak) | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
31 | Ventilator Transport | Kalibrasi | 1. Pengukuran tidal volume 2. Pengukuran minute volume 3. Pengukuran respiration rate 4. Pengukuran I : E Ratio 5. Inspiratory time (Ti) 6. Expiratori time (Te) 7. Pengukuran Positive End-exipiratory pressure (PEEP) 8. Peak inspiratory pressure (ppeak) 9. Pengukuran FIO2 | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
32 | Platelet Agitator Incubator | Kalibrasi | 1. Setting suhu 20 ˚C - 24 ˚C | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
33 | Centrifuge Refrigerator | Kalibrasi | 1. Kalibrasi Kecepatan Putar 2. Kalibrasi Waktu Putar (300 s) 3. Kalibrasi suhu kompartemen | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
34 | Bio Safety Cabinet | Pengujian | 1. Pengujian Particle Counter 2. Pengujian Inflow Velocity 3. Pengujian Downflow Velocity 4. Pengukuran Nilai Intesitas Cahaya (Lighting) 5. Pengukuran Sound Level 6. Pengukuran Radiasi UV 7. Perform the airflow smoke pattern test (Uji pola aliran udara asap) | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/V/0412/2020.
35 | Laminar Air Flow | Pengujian | 1. Pengujian Particle Counter 2. Airflow Velocity 3. Pengukuran Nilai Intesitas Cahaya (Lighting) 4. Pengukuran Sound Level 5. Pengukuran Radiasi UV | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/V/0412/2020.
36 | Centrifuge | Kalibrasi | 1. Kalibrasi Kecepatan Putar 2. Kalibrasi Waktu Putar (300 s) | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
37 | Mikroskop Laboratorium |  | 1. Pembesaran Objektif 4x 2. Pembesaran Objektif 10x 3. Nilai Ratio Pembesaran
38 | Timbangan Bayi / Dewasa | Kalibrasi | 1. Beban setengah kapasitas 2. Penyimpangan Dari Nilai Nominal | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
39 | Audiometer | Kalibrasi | 1.Linieritas dB Pure Tone 2.Frekuensi Respon / Tanggap | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
40 | Sterilisator | Kalibrasi | Suhu 150 ˚C - 200 ˚C 1. Sebaran suhu 2. Keseragaman suhu 3. Kestabilan suhu 4. Variasi keseluruhan | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
41 | Dental Unit | kalibrasi | 1. Kecepatan Putar Handpiece 2. Tekanan Handpiece 3. Illuminance 4.Tekanan Semprot Udara 5. Daya Hisap | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
42 | Urine Analyzer | kalibrasi | 1. Glukosa 2. Protein 3. Ph 4. Specific Gravity 5. Blood / Erythrocyte 6. Leukosit 7. Nitrit 8. Keton 9. Bilirubin 10. Urobilinogen | Hasil kalibrasi dilaporkan tertelusur ke standar internasional melalui LK-110-IDN.
43 | Hematology Analyzer | kalibrasi | 1. White cell differentiation (WBC) 2. Erythrocyte count 3. Hematocrit (HCT / RBC) 4. Hemoglobin (HGB) 5. Leukocyte count 6. Platelet Count (PLT) 7. Fibrinogen 8. Partial thromboplastin time 9. Prothrombin time | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
44 | Auto Analyzer / Auto Chemistry Analyzer | kalibrasi | 1. Test or analyte 2. Alanine aminotransferase 3. Albumin 4. Alkaline fosfatase 5. Amylase 6. Aspartate aminotransferase (AST) 7. Bilirubin total 8. Blood gas pO2 9. Blood gas Pco2 10. Blood gas pH 11. Calcium total 12. Chloride 13. Cholesterol total 14. Cholesterol,high density lipoprotein 15. Creatine kinase 16. Creatine kinase isoenzymers 17. Creatinine 18. Glucose 19. Iron total 20. Lactate dehydrogenase (LDH) 21. LDH Isoenzymes 22. Magnesium 23. Possium 24. Sodium 25. Total protein 26. Triglycerides 27. Urea nitrogen 28. Uric acid | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
45 | Hemodialisa | kalibrasi | 1. Kalibrasi suhu 2. Konduktifitas 3. Dialysate Flow Rate | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.

## Sheet2
Metode kerja pengujian dan kalibrasi Inkubator Bayi No. KMK-MK-054-0 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.