## Input data
LEMBAR KERJA PENGUJIAN URINE ANALYZER
A. PENDATAAN ADMINISTRASI
| No. Sertifikat : | S.612 |  | No. Alat :
| Nama Alat : | Urine Analyzer |  | Pemilik : |  | PT. Presisi Kalibrasi Medika
| Merek : | SM |  | Ruangan : |  | R. Laboratorium
| Model/Tipe : | SM S-600 |  | Tgl. Terima : |  | 2026-09-01
| No. Seri : | 111 |  | Tgl. Kalibrasi : |  | 2026-09-01
| Kapasitas : |  |  | Petugas Kalibrasi : |  | el
| resolusi: | 1
B. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN
No | Nama Alat |  | Merk | Type / Model | No. Seri
1 | Kontrol Standard / CRM |  | - | - | -
2 | Electrical Safety Analyzer |  | Fluke Biomedical | ESA612 | 6579027
3 | Thermohygrometer |  | Taffware | HTC-1 | TH-01
C. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN
| Kondisi Ruang | Awal | Akhir | Toleransi
| Suhu (°C) | 23.1 | 23.3 | 25 ± 5 °C
| RH (%) | 53 | 53 | 55 % ± 20 %
| Tegangan | L-N | 221.1 | 220 ± 10% Vac
|  | L-G | 87.5
|  | N-G | 137.2
D. PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT
| Bagian Alat | Keterangan |  |  | Hasil Pengamatan
| Badan Permukaan | Selungkup utuh, bersih, terpasang ketat satu dan yang lainnya serta tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan |  |  | 1 | Baik
Tidak baik
| Kotak kontak alat | periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar. |  |  | 1 | Baik
Tidak baik
| Kabel catu utama | periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas. |  |  | 1 | Baik
Tidak baik
| Tombol, Saklar dan pengaman | sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan. |  |  | 1 | Baik
Tidak baik
| Tampilan indikator | Pastikan lampu indikator dan bagian tampilan digital berfungsi seluruhnya |  |  | 1 | Baik
Tidak baik
E. PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK
Tipe bagian yang diaplikasikan |  |  | B | BF | CF
Kelas proteksi |  |  | I | II | Baterai
Hubungan utama |  |  | DPS | NPS | PIE
Catatan |  |  | PIE : peralatan yang diinstalasi permanen
NPS : kabel catu daya yang tidak dapat dilepas
Kabel catu daya yang dapat dilepas
No | Parameter |  |  | Terukur | Memenuhi |  | Ambang Batas
[5 empty] | Ya | Tidak
1 | Resistansi pembumian protektif (Ω) |  |  | 0.231 | √ |  | ≤ | 0.3 | Ω
2 | Resistansi Isolasi (MΩ) |  |  | OR | √ |  | > | 2 | MΩ
3 | Arus bocor peralatan (µA) |  |  | 0.9 | √ |  | ≤ | 500 | µA
F. PENGUKURAN KINERJA ALAT
Parameter |  | Hasil pembacaan UUT
|  | I | II | III
Glukosa |  | 1 | 1 | 2
Protein |  | 2 | 2 | 3
Ph |  | 4 | 4 | 3
Specific Gravity |  | 1 | 1 | 3
Blood / Erythrocyte |  | 4 | 4 | 5
Leukosit |  | 4 | 4 | 5
Nitrit |  | 4 | 4 | 5
Keton |  | 4 | 4 | 5
Bilirubin |  | 4 | 4 | 5
Urobilinogen |  | 4 | 4 | 5
G. TELAAH TEKNIS
No | Parameter | Hasil Pengamatan
|  | Baik | Tidak Baik
1 | Kondisi Alat 10 | ✓
2 | Keselamatan Listrik 40 | ✓
3 | Kinerja Peralatan 50 | ✓
H. KESIMPULAAN TELAAH TEKNIS KALIBRASI
Baik dan laik untuk digunakan
Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan
CATATAN:
wajib diisi
dilakukan penggantian data sesuai dengan kalibrator yang digunakan
✓
✓

## Skorsing
LEMBAR KERJA PENGUJIAN HEMATOLOGI ANALYZER
A. PENDATAAN ADMINISTRASI
| No. Sertifikat : | S.612 |  | No. Alat : |  | 0
| Nama Alat : | Urine Analyzer |  | Pemilik : |  | PT. Presisi Kalibrasi Medika
| Merek : | SM |  | Ruangan : |  | R. Laboratorium
| Model/Tipe : | SM S-600 |  | Tgl. Terima : |  | 46266
| No. Seri : | 111 |  | Tgl. Kalibrasi : |  | 46266
| Kapasitas : | 0 |  | Petugas Kalibrasi : |  | el
| Resolusi : | 1
B. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN
No | Nama Alat |  | Merk | Type / Model | No. Seri
1 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Kontrol Standard / CRM |  | - | - | -
3 | Electrical Safety Analyzer |  | Fluke Biomedical | ESA612 | 6579027
4 | Thermohygrometer |  | Taffware | HTC-1 | TH-01
C. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Kondisi Ruang | Awal | Akhir | Toleransi | mean | mean terkoreksi | ktps | [9 empty] | No. Seri | No | Nama | Type | Regresi Suhu |  | Regresi Kelembaban |  | U95 |  | Tgl. Kalibrasi | Mean Terkoreksi
| Suhu (°C) | 23.1 | 23.3 | 25 ± 5 °C | 23.2 | 23.7505 | 0.5 | [13 empty] | Intercept | X variabel | Intercept | X variabel | Suhu | Kelembaban |  | Suhu | Kelelmbaban
| RH (%) | 53 | 53 | 55 % ± 20 % | 53 | 53.6189 | 2.7 | [9 empty] | TH-01 | 1 | Digital thermohygrometer | HTC-1 | -0.35317 | 1.039 | -19.5982 | 1.3815 | 0.5 | 2.7 | 2025-05-22 | 23.7505 | 53.6189
| Tegangan | L-N | 221.1 | Vac |  | 221.2367 | [10 empty] | TH-02 | 2 | Digital thermohygrometer | HTC-1 | -0.036219 | 1.023 | -20.9818 | 1.3291 | 0.5 | 3.1 | 2025-05-22 | 23.6984 | 49.46
|  | L-G | 87.5 | Vac | [12 empty] | TH-03 | 3 | Digital thermohygrometer | HTC-1 | -0.40319 | 1.043 | -19.6664 | 1.3078 | 0.5 | 2.7 | 2025-05-22 | 23.7952 | 49.648
|  | N-G | 137.2 | Vac | [12 empty] | TH-04 | 4 | Digital thermohygrometer | HTC-1 | 0.19986 | 0.99894 | -20.05 | 1.3191 | 0.6 | 2.9 | 2025-05-22 | 23.3753 | 49.8618
D. PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT
| Bagian Alat | Keterangan |  |  | Hasil Pengamatan |  | Hasil | Bobot | Score
| Badan Permukaan | Selungkup utuh, bersih, terpasang ketat satu dan yang lainnya serta tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan |  |  | 1 | Baik | LULUS | 100% | 10
Tidak baik
| Kotak kontak alat | periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar. |  |  | 1 | Baik | LULUS
Tidak baik
| Kabel catu utama | periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas. |  |  | 1 | Baik | LULUS
Tidak baik
| Tombol, Saklar dan pengaman | sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan. |  |  | 1 | Baik | LULUS
Tidak baik
| Tampilan indikator | Pastikan lampu indikator dan bagian tampilan digital berfungsi seluruhnya |  |  | 1 | Baik | LULUS
Tidak baik
E. PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK
No | Parameter |  |  | Terukur | Terkoreksi | Memenuhi |  | Ambang Batas |  |  | KETERANGAN | Bobot
[6 empty] | Ya | Tidak
1 | Resistansi pembumian protektif (Ω) |  |  | 0.231 | 0.22263 | √ |  | ≤ | 0.3 | Ω | Aman | 40
2 | Resistansi Isolasi (MΩ) |  |  | OR | OR | √ |  | > | 2 | MΩ | Aman
3 | Arus bocor peralatan (µA) |  |  | 0.9 | 0.89197 | √ |  | ≤ | 500 | µA | Aman
Jika pada uut kelas II tidak perlu mengukur resistansi pembumian protektif
F. PENGUKURAN KINERJA ALAT
| Parameter |  | Hasil pembacaan UUT |  |  | terkoreksi |  |  | mean terkoreksi | mean | standar deviasi | ESDM | U95 | Hasil | Bobot | Score
|  |  | I | II | III | I | II | III
| Glukosa |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.3333 | 1.3333 | 0.57735 | 0.2582 | 2.0543 | LULUS | 100% | 100
| Protein |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | 2.3333 | 0.57735 | 0.2582 | 2.0543 | LULUS
| Ph |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.6667 | 3.6667 | 0.57735 | 0.2582 | 0.87613 | LULUS
| Specific Gravity |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.6667 | 1.6667 | 1.1547 | 0.5164 | 5.1212 | LULUS
| Blood / Erythrocyte |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.3333 | 4.3333 | 0.57735 | 0.2582 | 2.0543 | LULUS
| Leukosit |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.3333 | 4.3333 | 0.57735 | 0.2582 | 2.0543 | LULUS
| Nitrit |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.3333 | 4.3333 | 0.57735 | 0.2582 | 2.0543 | LULUS
| Keton |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.3333 | 4.3333 | 0.57735 | 0.2582 | 2.0543 | LULUS
| Bilirubin |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.3333 | 4.3333 | 0.57735 | 0.2582 | 2.0543 | LULUS
| Urobilinogen |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.3333 | 4.3333 | 0.57735 | 0.2582 | 2.0543 | LULUS
| Total kinerja |  | 50
| Total score |  | 100
CATATAN:
wajib diisi
dilakukan penggantian data sesuai dengan kalibrator yang digunakan
Note on H22: USER: sesuaikan dengan kalibrator yang dipakai
Note on I22: USER: sesuaikan dengan kalibrator yang dipakai

## budget
Glukosa | [10 empty] | Protein
Komponen | satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pengukuran berulang | Mg/dl | t-student | 0.57735 | 1 | 2 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 0.33333 | 0.055556 | Pengukuran berulang | Mg/dl | t-student | 0.57735 | 1 | 2 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 0.33333 | 0.055556
Sertifikat standar | Mg/dl | Normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sertifikat standar | Mg/dl | Normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | Mg/dl | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | Resolusi | Mg/dl | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | Mg/dl | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Drift | Mg/dl | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.41667 | 0.055694 | Jumlah | [8 empty] | 0.41667 | 0.055694
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.6455 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.6455
Derajat kebebasan effektif, V eff | [8 empty] | 3.1172 |  | Derajat kebebasan effektif, V eff | [8 empty] | 3.1172
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 3.1824 |  | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 3.1824
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 2.0543 |  | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 2.0543
Ph | [10 empty] | Specific Gravity
Komponen | satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pengukuran berulang | Mg/dl | t-student | 0.2582 | 1 | 2 | 0.2582 | 1 | 0.2582 | 0.066667 | 0.0022222 | Pengukuran berulang | Mg/dl | t-student | 1.1547 | 1 | 2 | 1.1547 | 1 | 1.1547 | 1.3333 | 0.88889
Sertifikat standar | Mg/dl | Normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sertifikat standar | Mg/dl | Normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | Mg/dl | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | Resolusi | Mg/dl | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | Mg/dl | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Drift | Mg/dl | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.15 | 0.0023611 | Jumlah | [8 empty] | 1.4167 | 0.88903
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.3873 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 1.1902
Derajat kebebasan effektif, V eff | [8 empty] | 9.5294 |  | Derajat kebebasan effektif, V eff | [8 empty] | 2.2575
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2.2622 |  | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 4.3027
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 0.87613 |  | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 5.1212
Blood / Erythrocyte | [10 empty] | Leukosit
Komponen | satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pengukuran berulang | Mg/dl | t-student | 0.57735 | 1 | 2 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 0.33333 | 0.055556 | Pengukuran berulang | Mg/dl | t-student | 0.57735 | 1 | 2 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 0.33333 | 0.055556
Sertifikat standar | Mg/dl | Normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sertifikat standar | Mg/dl | Normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | Mg/dl | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | Resolusi | Mg/dl | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | Mg/dl | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Drift | Mg/dl | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.41667 | 0.055694 | Jumlah | [8 empty] | 0.41667 | 0.055694
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.6455 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.6455
Derajat kebebasan effektif, V eff | [8 empty] | 3.1172 |  | Derajat kebebasan effektif, V eff | [8 empty] | 3.1172
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 3.1824 |  | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 3.1824
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 2.0543 |  | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 2.0543
Nitrit | [10 empty] | Keton
Komponen | satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pengukuran berulang | Mg/dl | t-student | 0.57735 | 1 | 2 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 0.33333 | 0.055556 | Pengukuran berulang | Mg/dl | t-student | 0.57735 | 1 | 2 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 0.33333 | 0.055556
Sertifikat standar | Mg/dl | Normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sertifikat standar | Mg/dl | Normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | Mg/dl | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | Resolusi | Mg/dl | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | Mg/dl | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Drift | Mg/dl | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.41667 | 0.055694 | Jumlah | [8 empty] | 0.41667 | 0.055694
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.6455 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.6455
Derajat kebebasan effektif, V eff | [8 empty] | 3.1172 |  | Derajat kebebasan effektif, V eff | [8 empty] | 3.1172
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 3.1824 |  | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 3.1824
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 2.0543 |  | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 2.0543
Bilirubin | [10 empty] | Urobilinogen
Komponen | satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pengukuran berulang | Mg/dl | t-student | 0.57735 | 1 | 2 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 0.33333 | 0.055556 | Pengukuran berulang | Mg/dl | t-student | 0.57735 | 1 | 2 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 0.33333 | 0.055556
Sertifikat standar | Mg/dl | Normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sertifikat standar | Mg/dl | Normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | Mg/dl | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | Resolusi | Mg/dl | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | Mg/dl | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Drift | Mg/dl | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.41667 | 0.055694 | Jumlah | [8 empty] | 0.41667 | 0.055694
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.6455 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.6455
Derajat kebebasan effektif, V eff | [8 empty] | 3.1172 |  | Derajat kebebasan effektif, V eff | [8 empty] | 3.1172
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 3.1824 |  | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 3.1824
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 2.0543 |  | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 2.0543

## ESA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
No. Seri | No | Merk | Type | Tanggal Kalibrasi | Tertelusur | Tegangan |  | Arus DC (µA) |  | Arus AC (µA) |  | Resistansi Pembumian (Ω) |  | Resistansi Isolasi (MΩ)
[6 empty] | Intercept | Variabel X | Intercept | Variabel X | Intercept | Variabel X | Intercept | Variabel X | Intercept | Variabel X
6579027 | 1 | Fluke Biomedical | ESA16 | 2025-06-11 | LK-110-IDN | 0.18885 | 0.99976 | 0.0083114 | 0.99798 | 0.011093 | 1.0019 | -0.0084833 | 1.0005 | 0 | 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
No. Seri | No | Merk | Type | Tegangan | Arus Bocor peralatan (µA) | Resistansi Pembumian (Ω) | Resistansi Isolasi (MΩ)
6579027 | 1 | Fluke Biomedical | ESA16 | 221.2367 | 0.91281 | 0.22263 | OR

## laporan
Urine Analyzer
A. PENDATAAN ADMINISTRASI
| Nama Pelanggan : | S.612 | Resolusi : | 1
| Nama Alat : | Urine Analyzer | Rentang Ukur : | 0
|  |  | Ruangan Tempat Alat : | PT. Presisi Kalibrasi Medika
| Merek : | SM | Tgl. Terima | 46266
| Model/Tipe : | SM S-600 | Tgl. Kalibrasi | 46266
| No. Seri : | 111 | Nama Petugas Kalibrasi : | el
B. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN
No | Nama Alat |  | Merk | Tipe / Model | No. Seri
1 | Kontrol Standard / CRM |  | - | - | -
2 | Electrical Safety Analyzer |  | Fluke Biomedical | ESA612 | 6579027
3 | Thermohygrometer |  | Taffware | HTC-1 | TH-01
C. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN
| Kondisi Ruang | terkoreksi | ktps
| Suhu (°C) | 23.7505 | 0.5
| RH (%) | 53.6189 | 2.7
| Tegangan | 221.2367
D. PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT
| Bagian Alat | Keterangan |  |  | Hasil Pengamatan
| Badan Permukaan | Selungkup utuh, bersih, terpasang ketat satu dan yang lainnya serta tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan |  |  | BAIK
| Kotak kontak alat | periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar. |  |  | BAIK
| Kabel catu utama | periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas. |  |  | BAIK
| Tombol, Saklar dan pengaman | sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan. |  |  | BAIK
| Tampilan indikator | Pastikan lampu indikator dan bagian tampilan digital berfungsi seluruhnya |  |  | BAIK
E. PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK
No. | Parameter | Terukur Koreksi | Memenuhi
|  |  | Ya | Tidak
1 | 1 | 0.22263 | √
2 | 2 | OR | √
3 | 3 | 0.89197 | √
F. PENGUKURAN KINERJA ALAT
1. Pengujian Kinerja
Parameter |  | Hasil Pembacaan | Ketidakpastian
Glukosa |  | 1.3333 | 2.0543
Protein |  | 2.3333 | 2.0543
Ph |  | 3.6667 | 0.87613
Specific Gravity |  | 1.6667 | 5.1212
Blood / Erythrocyte |  | 4.3333 | 2.0543
Leukosit |  | 4.3333 | 2.0543
Nitrit |  | 4.3333 | 2.0543
Keton |  | 4.3333 | 2.0543
Bilirubin |  | 4.3333 | 2.0543
Urobilinogen |  | 4.3333 | 2.0543
VI. Kesimpulan
a. | Pengujian keselamatan listrik dinyatakan : |  |  | Aman
b. | Pengujian fisik dan fungsi dinyatakan : |  |  | Baik
c. | Alat dinyatakan | Alat Dinyatakan Laik Pakai
d. | Disarankan agar dilakukan kalibrasi ulang sesuai jadwal secara berkala
Note on E69: USER: INPUT : AMAN / TIDAK AMAN
Note on E70: USER: input baik / tidak baik

## Laporan Print
[7 empty] | Nomor Sertifikat |  |  |  | : | S.612
Certificate Number
LAPORAN KALIBRASI
Calibration Report
Urine Analyzer
A. | PENDATAAN ADMINISTRASI
Administration
| Merk |  |  | : | SM
Brand
| Type/Model |  |  | : | SM S-600
Type/Model
| Nomor Seri |  |  | : | 111
Serial Number
| Resolusi |  |  | : | 1
Resolution
| Ruangan Alat |  |  | : | PT. Presisi Kalibrasi Medika
Instrument Location
| Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2026-09-01
Order Received
| Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2026-09-01
Calibration Date
| Berlaku Sampai Dengan |  |  | :
Valid Until
B. | KONDISI RUANGAN
Environment Condition
| 1 | Suhu |  | : | ( | 23.7505 | ± | 0.5 | )°C
Temperature
| 2 | Kelembaban |  | : | ( | 53.6189 | ± | 2.7 | )%RH
Humidity
|  | Sumber Tegangan | L-N | : | 221.2367 |  | Vac
Power Supply Voltage
C. | PENGAMATAN KONDISI FISIK DAN FUNGSI
Physcal And Function Inspection Result
| 1 | Fisik Alat |  | : | Baik | / | Good
Instrument Physical
| 2 | Fungsi Alat |  | : | Baik | / | Good
Instrument Function
D. | DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN
List Of Instrument Standard
| Nama Alat |  | Merk |  |  |  | Model/Type |  |  | Nomor Seri
| Instrument standard |  | Brand |  |  |  | Model/Type |  |  | Serial Number
| Kontrol Standard / CRM |  | - |  |  |  | - |  |  | -
| Electrical Safety Analyzer |  | Fluke Biomedical |  |  |  | ESA612 |  |  | 6579027
| Thermohygrometer |  | Taffware |  |  |  | HTC-1 |  |  | TH-01
E. | PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK
Measurement Of Electrical Safety
| No | Parameter |  |  |  | Terukur/Hasil |  |  |  | Toleransi
|  | Parameter |  |  |  | Standard Reading |  |  |  | Tolerance
| 1 | Resistansi pembumian protektif (Ω) |  |  |  | 0.22263 |  |  |  | ≤ 0.3 Ω
| 2 | Resistansi Isolasi (MΩ) |  |  |  | OR |  |  |  | > 2 MΩ
| 3 | Arus bocor peralatan (µA) |  |  |  | 0.89197 |  |  |  | ≤ 500 µA
F. | PENGUKURAN KINERJA
Performance Measurement
| Parameter Parameters |  |  |  |  | Pembacaan Hasil Reading of result |  |  |  | Ketidakpastian (±) Uncertainty (±)
| Glukosa |  |  |  |  | 1.3333 |  |  |  | 2.0543
| Protein |  |  |  |  | 2.3333 |  |  |  | 2.0543
| Ph |  |  |  |  | 3.6667 |  |  |  | 0.87613
| Specific Gravity |  |  |  |  | 1.6667 |  |  |  | 5.1212
| Blood / Erythrocyte |  |  |  |  | 4.3333 |  |  |  | 2.0543
| Leukosit |  |  |  |  | 4.3333 |  |  |  | 2.0543
| Nitrit |  |  |  |  | 4.3333 |  |  |  | 2.0543
| Keton |  |  |  |  | 4.3333 |  |  |  | 2.0543
| Bilirubin |  |  |  |  | 4.3333 |  |  |  | 2.0543
| Urobilinogen |  |  |  |  | 4.3333 |  |  |  | 2.0543
G. | KESIMPULAN DAN SARAN
Conclusion And Recommendation
| 1 | Kesimpulan | : | Alat Dinyatakan Laik Pakai
|  | Conclusion |  | Feasible to use
| 2 | Saran | : | Lakukan pengujian dan kalibrasi ulang secara berkala
|  | Recommendation |  | Do testing and calibration on repeat
Catatan :
Note
| 1 | Nilai ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan 95%, dengan faktor cakupan k = 2.
Uncertainty of measurement is exoressed at confidence level of 95 % with a converage factor k = 2.
| 2 | Metode Kerja Pengujian IEC 60601-1 : 2005 dan ECRI 15551
Reference metode by IEC 60601-1 : 2005 and ECRI 15551
| 3 | Hasil kalibrasi dilaporkan tertelusur ke standar internasional melalui LK-110-IDN.
Calibration results are reported traceable to international standards to LK-110-IDN.
| 4 | Hasil pengujian dan kalibrasi hanya terkait dengan kondisi yang dilaporkan.
Testing and calibration results are only related to the condition and unit of the instrument being report.
Penanggung Jawab
Responsible Person
Eliza Novianti, A.Md.T
Manajer Teknis
Technical Manager
~Akhir dari Sertifikat~
~End of Certificate~
PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA
CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT
Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

## Cover
[7 empty] | Nomor Sertifikat |  |  | : | S.612
Certificate Number
SERTIFIKAT KALIBRASI
Calibration Certificate
DATA ALAT
Instrument ID
|  | Nama Alat | : | Urine Analyzer
Device Name
|  | Merk | : | SM
Brand
|  | Type/Model | : | SM S-600
Type/Model
|  | Nomor Seri | : | 111
Serial Number
|  | Resolusi | : | 1
Resolution
IDENTITAS PELANGGAN
Customer ID
|  | Pelanggan | : | PT. Presisi Kalibrasi Medika
Customer
|  | Alamat | :
Address
[5 empty] | Sertifikat ini terdiri dari |  |  | : | 5 halaman
This certificate consist of
[5 empty] | Diterbitkan tanggal |  |  | :
Published date
PT. Presisi Kalibrasi Medika
Samsurizal
Direktur
Director
PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA
CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT
Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta