## Input data
LEMBAR KERJA PENGUJIAN HEMATOLOGI ANALYZER
A. PENDATAAN ADMINISTRASI
| No. Sertifikat : | S.789 |  | No. Alat :
| Nama Alat : | Hematologi Analyzer |  | Pemilik : |  | PT. Mimar Citra Abadi
| Merek : | Bipmed |  | Ruangan : |  | Lab Bipmed
| Model/Tipe : | BBLO-101-3D |  | Tgl. Terima : |  | 24/03/2025
| No. Seri : | BBLO22-III250003 |  | Tgl. Kalibrasi : |  | 2025-03-24
| Kapasitas : |  |  | Petugas Kalibrasi : |  | Eliza Novianti
| resolusi: | 1
B. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN
No | Nama Alat |  | Merk | Type / Model | No. Seri
1 | Reagensia (cairan deluent dan lyse) |  | - | - | -
2 | Kontrol Standard / CRM |  | - | - | -
3 | Electrical Safety Analyzer |  | Fluke Biomedical | ESA612 | 6579027
4 | Thermohygrometer |  | Taffware | HTC-1 | TH-01
C. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN
| Kondisi Ruang | Awal | Akhir | Toleransi
| Suhu (°C) | 23.1 | 23.3 | 25 ± 5 °C
| RH (%) | 53 | 53 | 55 % ± 20 %
| Tegangan | L-N | 221.1 | 220 ± 10% Vac
|  | L-G | 87.5
|  | N-G | 137.2
D. PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT
| Bagian Alat | Keterangan |  |  | Hasil Pengamatan
| Badan Permukaan | Selungkup utuh, bersih, terpasang ketat satu dan yang lainnya serta tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan |  |  | 1 | Baik
Tidak baik
| Kotak kontak alat | periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar. |  |  | 1 | Baik
Tidak baik
| Kabel catu utama | periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas. |  |  | 1 | Baik
Tidak baik
| Tombol, Saklar dan pengaman | sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan. |  |  | 1 | Baik
Tidak baik
| Tampilan indikator | Pastikan lampu indikator dan bagian tampilan digital berfungsi seluruhnya |  |  | 1 | Baik
Tidak baik
E. PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK
Tipe bagian yang diaplikasikan |  |  | B | BF | CF
Kelas proteksi |  |  | I | II | Baterai
Hubungan utama |  |  | DPS | NPS | PIE
Catatan |  |  | PIE : peralatan yang diinstalasi permanen
NPS : kabel catu daya yang tidak dapat dilepas
Kabel catu daya yang dapat dilepas
No | Parameter |  |  | Terukur | Memenuhi |  | Ambang Batas
[5 empty] | Ya | Tidak
1 | Resistansi pembumian protektif (Ω) |  |  | 0.231 | √ |  | ≤ | 0.3 | Ω
2 | Resistansi Isolasi (MΩ) |  |  | OR | √ |  | > | 2 | MΩ
3 | Arus bocor peralatan (µA) |  |  | 0.9 | √ |  | ≤ | 500 | µA
F. PENGUKURAN KINERJA ALAT
Parameter |  | Setting nilai control pada UUT sesuai dengan sertifikat control | Hasil pembacaan UUT |  |  |  |  | Toleransi
|  |  | I | II | III | IV | V
White cell differentiation (WBC) |  | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | ± 3 SD
Erythrocyte count |  | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.64 | 4.63 | 4.64 | ± 6%
Hematocrit (HCT / RBC) |  | 38.9 | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 38.9 | 38.9 | ± 6%
Hemoglobin (HGB) |  | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | ± 7%
Leukocyte count | [7 empty] | ± 15%
Platelet Count (PLT) |  | 235 | 238 | 237 | 237 | 235 | 235 | ± 25%
Fibrinogen | [7 empty] | ± 20%
Partial thromboplastin time | [7 empty] | ± 15%
Prothrombin time | [7 empty] | ±15%
G. TELAAH TEKNIS
No | Parameter | Hasil Pengamatan
|  | Baik | Tidak Baik
1 | Kondisi Alat 10 | ✓
2 | Keselamatan Listrik 40 | ✓
3 | Kinerja Peralatan 50 | ✓
H. KESIMPULAAN TELAAH TEKNIS KALIBRASI
Baik dan laik untuk digunakan
Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan
CATATAN:
wajib diisi
dilakukan penggantian data sesuai dengan kalibrator yang digunakan
✓
✓

## Skorsing
LEMBAR KERJA PENGUJIAN HEMATOLOGI ANALYZER
A. PENDATAAN ADMINISTRASI
| No. Sertifikat : | S.789 |  | No. Alat : |  | 0
| Nama Alat : | Hematologi Analyzer |  | Pemilik : |  | PT. Mimar Citra Abadi
| Merek : | Bipmed |  | Ruangan : |  | Lab Bipmed
| Model/Tipe : | BBLO-101-3D |  | Tgl. Terima : |  | 24/03/2025
| No. Seri : | BBLO22-III250003 |  | Tgl. Kalibrasi : |  | 45740
| Kapasitas : | 0 |  | Petugas Kalibrasi : |  | Eliza Novianti
| Resolusi : | 1
B. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN
No | Nama Alat |  | Merk | Type / Model | No. Seri
1 | Reagensia (cairan deluent dan lyse) |  | - | - | -
2 | Kontrol Standard / CRM |  | - | - | -
3 | Electrical Safety Analyzer |  | Fluke Biomedical | ESA612 | 6579027
4 | Thermohygrometer |  | Taffware | HTC-1 | TH-01
C. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Kondisi Ruang | Awal | Akhir | Toleransi | mean | mean terkoreksi | ktps | [9 empty] | No. Seri | No | Nama | Type | Regresi Suhu |  | Regresi Kelembaban |  | U95 |  | Tgl. Kalibrasi | Mean Terkoreksi
| Suhu (°C) | 23.1 | 23.3 | 25 ± 5 °C | 23.2 | 23.7505 | 0.5 | [13 empty] | Intercept | X variabel | Intercept | X variabel | Suhu | Kelembaban |  | Suhu | Kelelmbaban
| RH (%) | 53 | 53 | 55 % ± 20 % | 53 | 53.6189 | 2.7 | [9 empty] | TH-01 | 1 | Digital thermohygrometer | HTC-1 | -0.35317 | 1.039 | -19.5982 | 1.3815 | 0.5 | 2.7 | 2025-05-22 | 23.7505 | 53.6189
| Tegangan | L-N | 221.1 | Vac |  | 221.2367 | [10 empty] | TH-02 | 2 | Digital thermohygrometer | HTC-1 | -0.036219 | 1.023 | -20.9818 | 1.3291 | 0.5 | 3.1 | 2025-05-22 | 23.6984 | 49.46
|  | L-G | 87.5 | Vac | [12 empty] | TH-03 | 3 | Digital thermohygrometer | HTC-1 | -0.40319 | 1.043 | -19.6664 | 1.3078 | 0.5 | 2.7 | 2025-05-22 | 23.7952 | 49.648
|  | N-G | 137.2 | Vac | [12 empty] | TH-04 | 4 | Digital thermohygrometer | HTC-1 | 0.19986 | 0.99894 | -20.05 | 1.3191 | 0.6 | 2.9 | 2025-05-22 | 23.3753 | 49.8618
D. PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT
| Bagian Alat | Keterangan |  |  | Hasil Pengamatan |  | Hasil | Bobot | Score
| Badan Permukaan | Selungkup utuh, bersih, terpasang ketat satu dan yang lainnya serta tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan |  |  | 1 | Baik | LULUS | 100% | 10
Tidak baik
| Kotak kontak alat | periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar. |  |  | 1 | Baik | LULUS
Tidak baik
| Kabel catu utama | periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas. |  |  | 1 | Baik | LULUS
Tidak baik
| Tombol, Saklar dan pengaman | sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan. |  |  | 1 | Baik | LULUS
Tidak baik
| Tampilan indikator | Pastikan lampu indikator dan bagian tampilan digital berfungsi seluruhnya |  |  | 1 | Baik | LULUS
Tidak baik
E. PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK
No | Parameter |  |  | Terukur | Terkoreksi | Memenuhi |  | Ambang Batas |  |  | KETERANGAN | Bobot
[6 empty] | Ya | Tidak
1 | Resistansi pembumian protektif (Ω) |  |  | 0.231 | 0.22263 | √ |  | ≤ | 0.3 | Ω | Aman | 40
2 | Resistansi Isolasi (MΩ) |  |  | OR | OR | √ |  | > | 2 | MΩ | Aman
3 | Arus bocor peralatan (µA) |  |  | 0.9 | 0.91281 | √ |  | ≤ | 500 | µA | Aman
Jika pada uut kelas II tidak perlu mengukur resistansi pembumian protektif
F. PENGUKURAN KINERJA ALAT
Parameter |  | Setting nilai control pada UUT sesuai dengan sertifikat control | Hasil pembacaan UUT |  |  |  |  | mean | stdev | esdm | U95 | Toleransi |  | Hasil | Bobot | score
|  |  | I | II | III | IV | V
White cell differentiation (WBC) |  | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.64 | 0.054772 | 0.024495 | 0.5896 | 3 | ± 3 SD | Lulus | 80% | 100
Erythrocyte count |  | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.64 | 4.63 | 4.64 | 4.634 | 0.0054772 | 0.0024495 | 0.5819 | 0.2778 | 6% | Tidak Lulus
Hematocrit (HCT / RBC) |  | 38.9 | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 38.9 | 38.9 | 38.86 | 0.054772 | 0.024495 | 0.5819 | 2.334 | 6% | Lulus
Hemoglobin (HGB) |  | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.46 | 0.054772 | 0.024495 | 0.5819 | 0.945 | 7% | Lulus
Platelet Count (PLT) |  | 235 | 238 | 237 | 237 | 235 | 235 | 236.4 | 1.3416 | 0.6 | 1.6292 | 58.75 | 25% | Lulus
Fibrinogen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57982 | 0 | 20% | Tidak Lulus
Partial thromboplastin time |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57982 | 0 | 15% | Tidak Lulus
Prothrombin time |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57982 | 0 | 15% | Tidak Lulus
Leukocyte count |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57982 | 0 | 15% | Tidak Lulus
Total kinerja |  | 50
Total score |  | 100
CATATAN:
wajib diisi
dilakukan penggantian data sesuai dengan kalibrator yang digunakan
Note on H22: USER: sesuaikan dengan kalibrator yang dipakai
Note on I22: USER: sesuaikan dengan kalibrator yang dipakai

## Budget
White cell differentiation (WBC) | [9 empty] | Platelet Count (PLT)
Komponen | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pengukuran berulang | t-student | 0.054772 | 1 | 4 | 0.054772 | 1 | 0.054772 | 0.003 | 2.25e-06 | Pengukuran berulang | t-student | 0.6 | 1 | 4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.36 | 0.0324
Sertifikat standar | Normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sertifikat standar | Normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | Resolusi | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Drift | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [7 empty] | 0.086333 | 0.00014114 | Jumlah | [7 empty] | 0.44333 | 0.032539
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [7 empty] | 0.29383 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [7 empty] | 0.66583
Derajat kebebasan effektif, V eff | [7 empty] | 52.8093 |  | Derajat kebebasan effektif, V eff | [7 empty] | 6.0403
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [7 empty] | 2.0066 |  | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [7 empty] | 2.4469
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [7 empty] | 0.5896 |  | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [7 empty] | 1.6292
Hematocrit (HCT / RBC) | [9 empty] | Fibrinogen
Komponen | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pengukuran berulang | t-student | 0.024495 | 1 | 4 | 0.024495 | 1 | 0.024495 | 0.0006 | 9e-08 | Pengukuran berulang | t-student | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | Normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sertifikat standar | Normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | Resolusi | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Drift | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [7 empty] | 0.083933 | 0.00013898 | Jumlah | [7 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [7 empty] | 0.28971 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [7 empty] | 0.28868
Derajat kebebasan effektif, V eff | [7 empty] | 50.6897 |  | Derajat kebebasan effektif, V eff | [7 empty] | 50
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [7 empty] | 2.0086 |  | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [7 empty] | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [7 empty] | 0.5819 |  | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [7 empty] | 0.57982
Hemoglobin (HGB) | [9 empty] | Partial thromboplastin time
Komponen | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pengukuran berulang | t-student | 0.024495 | 1 | 4 | 0.024495 | 1 | 0.024495 | 0.0006 | 9e-08 | Pengukuran berulang | t-student | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | Normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sertifikat standar | Normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | Resolusi | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Drift | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [7 empty] | 0.083933 | 0.00013898 | Jumlah | [7 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [7 empty] | 0.28971 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [7 empty] | 0.28868
Derajat kebebasan effektif, V eff | [7 empty] | 50.6897 |  | Derajat kebebasan effektif, V eff | [7 empty] | 50
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [7 empty] | 2.0086 |  | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [7 empty] | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [7 empty] | 0.5819 |  | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [7 empty] | 0.57982
Leukocyte count | [9 empty] | Leukocyte count
Komponen | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pengukuran berulang | t-student | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pengukuran berulang | t-student | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | Normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sertifikat standar | Normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | Resolusi | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Drift | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [7 empty] | 0.083333 | 0.00013889 | Jumlah | [7 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [7 empty] | 0.28868 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [7 empty] | 0.28868
Derajat kebebasan effektif, V eff | [7 empty] | 50 |  | Derajat kebebasan effektif, V eff | [7 empty] | 50
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [7 empty] | 2.0086 |  | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [7 empty] | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [7 empty] | 0.57982 |  | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [7 empty] | 0.57982

## ESA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
No. Seri | No | Merk | Type | Tanggal Kalibrasi | Tertelusur | Tegangan |  | Arus DC (µA) |  | Arus AC (µA) |  | Resistansi Pembumian (Ω) |  | Resistansi Isolasi (MΩ)
[6 empty] | Intercept | Variabel X | Intercept | Variabel X | Intercept | Variabel X | Intercept | Variabel X | Intercept | Variabel X
6579027 | 1 | Fluke Biomedical | ESA16 | 2025-06-11 | LK-110-IDN | 0.18885 | 0.99976 | 0.0083114 | 0.99798 | 0.011093 | 1.0019 | -0.0084833 | 1.0005 | 0 | 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
No. Seri | No | Merk | Type | Tegangan | Arus Bocor peralatan (µA) | Resistansi Pembumian (Ω) | Resistansi Isolasi (MΩ)
6579027 | 1 | Fluke Biomedical | ESA16 | 221.2367 | 0.91281 | 0.22263 | OR

## Laporan
LEMBAR KERJA PENGUJIAN HEMATOLOGI ANALYZER
A. PENDATAAN ADMINISTRASI
| Nama Pelanggan : | PT. Mimar Citra Abadi | Resolusi : | 1
| Nama Alat : | Hematologi Analyzer | Rentang Ukur :
|  |  | Ruangan Tempat Alat : | Lab Bipmed
| Merek : | Bipmed | Tgl. Terima | 24/03/2025
| Model/Tipe : | BBLO-101-3D | Tgl. Kalibrasi | 45740
| No. Seri : | BBLO22-III250003 | Nama Petugas Kalibrasi : | Eliza Novianti
B. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN
No | Nama Alat |  | Merk | Tipe / Model | No. Seri
1 | Reagensia (cairan deluent dan lyse) |  | - | - | -
2 | Kontrol Standard / CRM |  | - | - | -
3 | Electrical Safety Analyzer |  | Fluke Biomedical | ESA612 | 6579027
4 | Thermohygrometer |  | Taffware | HTC-1 | TH-01
C. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN
| Kondisi Ruang | terkoreksi | ktps
| Suhu (°C) | 23.7505 | 0.5
| RH (%) | 53.6189 | 2.7
| tegangan | 221.2367
D. PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT
| Bagian Alat | Keterangan |  |  | Hasil Pengamatan
| Badan Permukaan | Selungkup utuh, bersih, terpasang ketat satu dan yang lainnya serta tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan |  |  | BAIK
| Kotak kontak alat | periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar. |  |  | BAIK
| Kabel catu utama | periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas. |  |  | BAIK
| Tombol, Saklar dan pengaman | sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan. |  |  | BAIK
| Tampilan indikator | Pastikan lampu indikator dan bagian tampilan digital berfungsi seluruhnya |  |  | BAIK
E. PENGUJIAN KESELAMATAN LISTRIK
No. | Parameter | Terukur Koreksi | Memenuhi
|  |  | Ya | Tidak
1 | Resistansi pembumian protektif (Ω) | 0.22263 | √
2 | Resistansi Isolasi (MΩ) | OR | √
3 | Arus bocor peralatan (µA) | 0.91281 | √
F. PENGUKURAN KINERJA ALAT
1. Pengujian Kinerja
Parameter |  | Hasil Pembacaan | Ketidakpastian
White cell differentiation (WBC) |  | 7.64 | 0.5896
Erythrocyte count |  | 4.634 | 0.5819
Hematocrit (HCT / RBC) |  | 38.86 | 0.5819
Hemoglobin (HGB) |  | 13.46 | 0.5819
Platelet Count (PLT) |  | 236.4 | 1.6292
Fibrinogen |  | 0 | 0.57982
Partial thromboplastin time |  | 0 | 0.57982
Prothrombin time |  | 0 | 0.57982
Leukocyte count |  | 0 | 0.57982
VI. Kesimpulan
a. | Pengujian keselamatan listrik dinyatakan : |  |  | Aman
b. | Pengujian fisik dan fungsi dinyatakan : |  |  | Baik
c. | Alat dinyatakan | Alat Dinyatakan Laik Pakai
d. | Disarankan agar dilakukan kalibrasi ulang sesuai jadwal secara berkala
Note on F63: USER: INPUT : AMAN / TIDAK AMAN
Note on F64: USER: input baik / tidak baik

## Cover
[8 empty] | Nomor Sertifikat |  |  | : | S.789
Certificate Number
SERTIFIKAT KALIBRASI
Calibration Certificate
DATA ALAT
Instrument ID
|  | Nama Alat | : | Hematologi Analyzer
Device Name
|  | Merk | : | Bipmed
Brand
|  | Type/Model | : | BBLO-101-3D
Type/Model
|  | Nomor Seri | : | BBLO22-III250003
Serial Number
|  | Resolusi | : | 0.01 | mL/h
Resolution
IDENTITAS PELANGGAN
Customer ID
|  | Pelanggan | : | PT. Mimar Citra Abadi
Customer
|  | Alamat | :
Address
[6 empty] | Sertifikat ini terdiri dari |  |  | : | 5 halaman
This certificate consist of
[6 empty] | Diterbitkan tanggal |  |  | : | 21 Juli 2026
Published date
PT. Presisi Kalibrasi Medika
Samsurizal
Direktur
Director
PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA
CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT
Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

## Laporan Print
[7 empty] | Nomor Sertifikat |  |  |  | : | S.789
Certificate Number
LAPORAN KALIBRASI
Calibration Report
Hematologi Analyzer
A. | PENDATAAN ADMINISTRASI
Administration
| Merk |  |  | : | Bipmed
Brand
| Type/Model |  |  | : | BBLO-101-3D
Type/Model
| Nomor Seri |  |  | : | BBLO22-III250003
Serial Number
| Resolusi |  |  | : | 0.01 | mL/h
Resolution
| Ruangan Alat |  |  | : | Lab Bipmed
Instrument Location
| Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 24/03/2025
Order Received
| Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2025-03-24
Calibration Date
| Berlaku Sampai Dengan |  |  | :
Valid Until
B. | KONDISI RUANGAN
Environment Condition
| 1 | Suhu |  | : | ( | 23.7505 | ± | 0.5 | )°C
Temperature
| 2 | Kelembaban |  | : | ( | 53.6189 | ± | 2.7 | )%RH
Humidity
| 3 | Sumber Tegangan | L-N | : | 221.2367 |  | Vac
Power Supply Voltage
C. | PENGAMATAN KONDISI FISIK DAN FUNGSI
Physcal And Function Inspection Result
| 1 | Fisik Alat |  | : | Baik | / | Good
Instrument Physical
| 2 | Fungsi Alat |  | : | Baik | / | Good
Instrument Function
D. | DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN
List Of Instrument Standard
| Nama Alat |  |  | Merk |  |  |  | Model/Type |  |  | Nomor Seri
| Instrument standard |  |  | Brand |  |  |  | Model/Type |  |  | Serial Number
| Reagensia (cairan deluent dan lyse) |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
| Kontrol Standard / CRM |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
| Electrical Safety Analyzer |  |  | Fluke Biomedical |  |  |  | ESA612 |  |  | 6579027
| Thermohygrometer |  |  | Taffware |  |  |  | HTC-1 |  |  | TH-01
E. | PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK
Measurement Of Electrical Safety
| No | Parameter |  |  |  | Terukur/Hasil |  |  |  | Toleransi
|  | Parameter |  |  |  | Standard Reading |  |  |  | Tolerance
| 1 | Resistansi pembumian protektif (Ω) |  |  |  | 0.22263 |  |  |  | ≤ 0.3 Ω
| 2 | Resistansi Isolasi (MΩ) |  |  |  | OR |  |  |  | > 2 MΩ
| 3 | Arus bocor peralatan (µA) |  |  |  | 0.91281 |  |  |  | ≤ 500 µA
F. | PENGUKURAN KINERJA
Performance Measurement
1. Pengukuran Kinerja
| Parameter |  |  |  | Pembacaan Hasil |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran (±)
| Parameters |  |  |  | Reading of result |  |  |  | Uncertainty (±)
| White cell differentiation (WBC) |  |  |  | 7.64 |  |  |  | 0.5896
| Erythrocyte count |  |  |  | 4.634 |  |  |  | 0.5819
| Hematocrit (HCT / RBC) |  |  |  | 38.86 |  |  |  | 0.5819
| Hemoglobin (HGB) |  |  |  | 13.46 |  |  |  | 0.5819
| Platelet Count (PLT) |  |  |  | 236.4 |  |  |  | 1.6292
sesuaikan parameter UUT
| Parameter |  |  |  | Pembacaan Hasil |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran (±)
| Parameters |  |  |  | Reading of result |  |  |  | Uncertainty (±)
| Fibrinogen |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.57982
| Partial thromboplastin time |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.57982
| Prothrombin time |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.57982
| Leukocyte count |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.57982
G. | KESIMPULAN DAN SARAN
Conclusion And Recommendation
| 1 | Kesimpulan | : | Alat Dinyatakan Laik Pakai
|  | Conclusion |  | Feasible to use
| 2 | Saran | : | Lakukan pengujian dan kalibrasi ulang secara berkala
|  | Recommendation |  | Do testing and calibration on repeat
Catatan :
Note
| 1 | Nilai ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan 95%, dengan faktor cakupan k = 2.
Uncertainty of measurement is exoressed at confidence level of 95 % with a converage factor k = 2.
| 2 | Nilai sebenarnya adalah penunjukan alat ditambah koreksi.
The true value is determined from the instrument reading added by it's correction.
| 2 | Metode kerja pengujian dan kalibrasi Hematologi Analyzer No. KMK-MK-047-0 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
Reference Methode by Hematologi Analyzer No. KMK-MK-047-0 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
| 4 | Hasil kalibrasi dilaporkan tertelusur ke standar internasional melalui LK-110-IDN.
Calibration results are reported traceable to international standards to LK-110-IDN.
| 5 | Hasil pengujian dan kalibrasi hanya terkait dengan kondisi yang dilaporkan.
Testing and calibration results are only related to the condition and unit of the instrument being report.
Penanggung Jawab
Responsible Person
Eliza Novianti, A.Md.T
Manajer Teknis
Technical Manager
~Akhir dari Sertifikat~
~End of Certificate~
PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA
CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT
Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,