## input data
LEMBAR KERJA KALIBRASI PHACO EMULSIFIKASI
A. PENDATAAN ADMINISTRASI
No. Sertifikat : | S.431 |  | No. Alat :
Nama Alat : | Phaco Emulsifikasi |  | Pemilik : |  | PT. Bumi Indah Putra
Merek : | MD |  | Ruangan : |  | lab
Model/Tipe : | MD-480A |  | Tgl. Terima : |  | 2026-08-12
No. Seri : | 1213 |  | Tgl. Kalibrasi : |  | 2026-08-12
Kapasitas : |  |  | Petugas Kalibrasi : |  | el
Resolusi : | 1 |  | kalibrasi berikutnya: |  | 2027-08-12
B. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN
No | Nama Alat |  | Merk | Type / Model | No. Seri
1 | Digital Pressure Meter |  | Netech | Digimano 2500 | 40947
2 | Electrical Safety Analyzer |  | Fluke Biomedical | ESA612 | 6579027
3 | Thermohygrometer |  | Taffware | HTC-1 | TH-01
C. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN
Kondisi Ruang | Awal | Akhir | Toleransi
Suhu (°C) | 25.4 | 25.5 | 25 ± 6 °C
RH (%) | 54 | 55 | 55 % ± 20 %
Tegangan | L-N | 231.5 | ± 10 %Vac
| L-G | 88.6 | Vac
| N-G | 136.9 | Vac
D. PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT
Bagian Alat | Keterangan |  |  | Hasil Pengamatan
Badan Permukaan | periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya. |  |  | 1 | Baik
Tidak baik
Kotak kontak alat | Periksa apakah ada gangguan pada tusuk kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar |  |  | 1 | Baik
Tidak baik
Kabel Catu Utama | Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas. |  |  | 1 | Baik
Tidak baik
Tombol saklar dan kontrol | sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan |  |  | 1 | Baik
Tidak baik
Tampilan dan indicator | Selama pengecekan fungsi, pastikan lampu indicator dan tampilan layar berfungsi baik. |  |  | 1 | Baik
Tidak baik
Sistem pengunci pergerakan | Lakukan pemeriksaan system pengunci pergerakan |  |  | 1 | Baik
Tidak baik
Filter | Periksa kondisi filter pastikan tidak kotor |  |  | 1 | Baik
Tidak baik
E. PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK
Tipe bagian yang diaplikasikan |  |  | B | BF | CF
Kelas proteksi |  |  | I | II | Baterai
Hubungan utama |  |  | DPS | NPS | PIE
Catatan |  |  | PIE : peralatan yang diinstalasi permanen
NPS : kabel catu daya yang tidak dapat dilepas
Kabel catu daya yang dapat dilepas
No | Parameter |  |  | Terukur | Memenuhi |  | Ambang Batas
[5 empty] | Ya | Tidak
1 | Resistansi pembumian protektif (Ω) |  |  | 0.224 | √ |  | ≤ | 0.3 | Ω
2 | Resistansi Isolasi (MΩ) |  |  | OR | √ |  | > | 2 | MΩ
3 | Arus bocor peralatan (µA) |  |  | 0.1 | √ |  | ≤ | 500 | µA
F. PENGUKURAN KINERJA ALAT
1. Kalibrasi daya hisap
satuan = | kPa
No | Setting UUT | Hasil Pengukuran Standar (mmHg/…) | [5 empty] | Toleransi
|  | Pengukuran 1 |  | Pengukuran 2 |  | Pengukuran 3
| mmHg/… | Naik | Turun | Naik | Turun | Naik | Turun
1 | 5 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.14 | ± 10%
2 | 10 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.21
3 | 15 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.22 | 15.24
4 | 20 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 20.14 | 20.15 | 20.15
5 | 25 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.21
6 | 30 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | 30.25
✓
✓
✓

## skorsing
Lembar Kerja Phaco Emulsifikasi
A. PENDATAAN ADMINISTRASI
No. Sertifikat : | S.431 |  |  |  | No. Alat : | 0
Nama Alat : | Phaco Emulsifikasi |  |  |  | Pemilik : | PT. Bumi Indah Putra
Merek : | MD |  |  |  | Ruangan : | lab
Model/Tipe : | MD-480A |  |  |  | Tgl. Terima : | 46246
No. Seri : | 1213 |  |  |  | Tgl. Kalibrasi : | 46246
Kapasitas : | 0 |  |  |  | Petugas Kalibrasi : | el
Resolusi : | 1
B. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN
No | Nama Alat |  |  | Merk | Type / Model | No. Seri |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 13 | 14
1 | Digital Pressure Meter |  |  | Netech | Digimano 2500 | 40947 |  | No. Seri | No | Nama | Merk | Type | Regresi Suhu |  | Regresi Kelembaban |  | U95 |  | mean terkoreksi |  | tgl kalibrasi
3 | Electrical Safety Analyzer |  |  | Fluke Biomedical | ESA612 | 6579027 | [6 empty] | Intercept | X variabel | Intercept | X variabel | Suhu | Kelembaban | suhu | kelembaban
4 | Thermohygrometer |  |  | Taffware | HTC-1 | TH-01 |  | TH-01 | 1 | Digital thermohygrometer | Taffware | HTC-1 | -0.35317 | 1.039 | -19.5982 | 1.3815 | 0.5 | 2.7 | 26.0882 | 55.6911 | 2025-05-22
[8 empty] | TH-02 | 2 | Digital thermohygrometer | Taffware | HTC-1 | -0.036219 | 1.023 | -20.9818 | 1.3291 | 0.5 | 3.1 | 26.0003 | 51.4536 | 2025-05-22
[8 empty] | TH-03 | 3 | Digital thermohygrometer | Taffware | HTC-1 | -0.40319 | 1.043 | -19.6664 | 1.3078 | 0.5 | 2.7 | 26.142 | 51.6097 | 2025-05-22
C. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN | [7 empty] | TH-04 | 4 | Digital thermohygrometer | Taffware | HTC-1 | 0.19986 | 0.99894 | -20.05 | 1.3191 | 0.6 | 2.9 | 25.6229 | 51.8405 | 2025-05-22
Kondisi Ruang | Awal | Akhir | Toleransi | mean | mean terkoreksi | ktps
Suhu (°C) | 25.4 | 25.5 | 25 ± 6 °C | 25.45 | 26.0882 | 0.5
RH (%) | 54 | 55 | 50 % ± 20 % | 54.5 | 55.6911 | 2.7
Tegangan | L-N | 231.5 | ± 10 %Vac |  | 231.6343
| L-G | 88.6 | Vac |  | 88.6
| N-G | 136.9 | Vac |  | 136.9
D. PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT
Bagian Alat | Keterangan |  |  |  |  | Hasil Pengamatan |  | 1: Hasil; 2: Bobot; 3: Score
Badan Permukaan | periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya. |  |  |  |  | 1 | Baik | 1: LULUS; 2: 100%; 3: 10
Tidak baik | bar: 3
Kotak kontak alat | Periksa apakah ada gangguan pada tusuk kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar |  |  |  |  | 1 | Baik | 1: LULUS
Tidak baik | bar: 3
Kabel Catu Utama | Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas. |  |  |  |  | 1 | Baik | 1: LULUS
Tidak baik | bar: 3
Tombol saklar dan kontrol | sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan |  |  |  |  | 1 | Baik | 1: LULUS
Tidak baik | bar: 3
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Tampilan dan indicator | Selama pengecekan fungsi, pastikan lampu indicator dan tampilan layar berfungsi baik. |  |  |  |  | 1 | Baik | LULUS |  |  |  | No. Seri | No | Merk | Type | Tanggal Kalibrasi | Tertelusur | Tegangan |  |  | Arus DC (µA) |  | Arus AC (µA) |  |  | Resistansi Pembumian (Ω) |  | Resistansi Isolasi (MΩ)
[7 empty] | Tidak baik | 11: Intercept; 12: Variabel X; 13: Intercept | Variabel X | Intercept | Variabel X | Intercept | Variabel X | Intercept | Variabel X | Intercept | Variabel X
Sistem pengunci pergerakan | Lakukan pemeriksaan system pengunci pergerakan |  |  |  |  | 1 | Baik | LULUS |  |  |  | 6579027 | 1 | Fluke Biomedical | ESA16 | 45819 | LK-110-IDN | 0.18885 | 0.99976 | 0.0083114 | 0.99798 | 0.011093 | 1.0019 | -0.0084833 | 1.0005 | 0 | 1 | 0 | 0
Tidak baik | bar: 3
Filter | Periksa kondisi filter pastikan tidak kotor |  |  |  |  | 1 | Baik | 1: LULUS
Tidak baik | bar: 3
E. PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK
Tipe bagian yang diaplikasikan |  |  | B | BF | CF
Kelas proteksi |  |  | I | II | Baterai
Hubungan utama |  |  | DPS | NPS | PIE
Catatan |  |  | PIE : peralatan yang diinstalasi permanen
NPS : kabel catu daya yang tidak dapat dilepas
Kabel catu daya yang dapat dilepas
No | Parameter |  |  |  |  | Terukur | terkoreksi | 1: Memenuhi; 3: Ambang Batas; 6: KETERANGAN; 7: SCORE
[8 empty] | Ya | Tidak
1 | Resistansi pembumian protektif (Ω) |  |  |  |  | 0.224 | 0.21563 | 1: √; 3: ≤; 4: 0.3; 5: Ω; 6: AMAN; 7: 40
2 | Resistansi Isolasi (MΩ) |  |  |  |  | OR | OR | 1: √; 3: >; 4: 2; 5: MΩ; 6: AMAN
3 | Arus bocor peralatan (µA) |  |  |  |  | 0.1 | 0.11128 | 1: √; 3: ≤; 4: 500; 5: µA; 6: AMAN
Jika pada uut kelas II tidak perlu mengukur resistansi pembumian protektif
F. PENGUKURAN KINERJA ALAT
1. Kalibrasi daya hisap
satuan = | kPa
No | Setting UUT | Hasil Pengukuran Standar (mmHg/…) | [5 empty] | 1: Toleransi
|  | Pengukuran 1 |  | Pengukuran 2 |  | Pengukuran 3
| mmHg/… | Naik | Turun | Naik | Turun | Naik | Turun
1 | 5 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.14 | 1: ± 10%
2 | 10 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.21
3 | 15 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.22 | 15.24
4 | 20 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 20.14 | 20.15 | 20.15
5 | 25 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.21
6 | 30 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | 30.25
*Lihat Tabel Konversi di bawah ini untuk menentukan Toleransi Tekanan Maksimum pada satuan tekanan yang lain
Tabel Konversi Satuan Tekanan
| Satuan | Ke mmHg |  | CONVERT TO MMHG |  | 4 | 7.5006
1 | PSI | 51.7151 |  | No | Setting UUT | Hasil Pengukuran Standar (mmHg/…)
2 | Bar | 750.06 |  |  |  | Pengukuran 1 |  | 1: Pengukuran 2; 3: Pengukuran 3
3 | mBar | 0.75006 |  |  | mmHg/… | Naik | Turun | 1: Naik; 2: Turun; 3: Naik; 4: Turun
4 | kPa | 7.5006 |  | 1 | 37.503 | 38.3281 | 38.3281 | 1: 38.3281; 2: 38.3281; 3: 38.3281; 4: 38.5531
5 | hPa | 0.75006 |  | 2 | 75.006 | 76.8061 | 76.8061 | 1: 76.8061; 2: 76.8061; 3: 76.8061; 4: 76.5811
6 | Pa | 0.0075006 |  | 3 | 112.509 | 114.3091 | 114.3091 | 1: 114.3091; 2: 114.3091; 3: 114.1591; 4: 114.3091
7 | mH2O | 73.5541 |  | 4 | 150.012 | 151.1371 | 151.1371 | 1: 151.1371; 2: 151.0621; 3: 151.1371; 4: 151.1371
8 | ftH2O | 22.4193 |  | 5 | 187.515 | 188.5651 | 188.5651 | 1: 188.5651; 2: 188.5651; 3: 188.5651; 4: 189.0901
9 | inchH2O | 1.8683 |  | 6 | 225.018 | 226.8932 | 226.8932 | 1: 226.8932; 2: 226.8932; 3: 226.8932; 4: 226.8932
10 | cmH2O | 0.73554
11 | Kgf/cm2 | 735.56
12 | Atm | 760
13 | mmHg | 1
14 | cmHg | 10
15 | mPa | 7500.62
16 | InHg | 25.4
17 | mmH2O | 0.073554
Setting UUT | Pembacaan Standar | [5 empty] | Terkoreksi | 6: mean terkoreksi; 8: stdev; 10: ESDM; 12: koreksi | U95 |  | toleransi |  | Hasil |  | Bobot | Score
| NAIK |  |  | TURUN |  |  | NAIK |  |  | TURUN |  |  | naik | turun | naik | turun | naik | turun | naik | turun | naik | turun |  |  | naik | turun
| I | II | III | I | II | III | I | 1: II; 2: III; 3: I; 4: II; 5: III
37.503 | 38.3281 | 38.3281 | 38.3281 | 38.3281 | 38.3281 | 38.5531 | 38.3281 | 38.3281 | 38.3281 | 38.3281 | 38.3281 | 38.5531 | 38.3281 | 38.4031 | 0 | 0.12991 | 0 | 0.075006 | 0.82507 | 0.90007 | 0.58349 | 0.60233 | 10% | 3.7503 | Lulus | Lulus | 100% | 100
75.006 | 76.8061 | 76.8061 | 76.8061 | 76.8061 | 76.8061 | 76.5811 | 76.8061 | 76.8061 | 76.8061 | 76.8061 | 76.8061 | 76.5811 | 76.8061 | 76.7311 | 0 | 0.12991 | 0 | 0.075006 | 1.8001 | 1.7251 | 0.59414 | 0.61261 |  | 7.5006 | Lulus | Lulus
112.509 | 114.3091 | 114.3091 | 114.1591 | 114.3091 | 114.3091 | 114.3091 | 114.3091 | 114.3091 | 114.1591 | 114.3091 | 114.3091 | 114.3091 | 114.2591 | 114.3091 | 0.086609 | 0 | 0.050004 | 0 | 1.7501 | 1.8001 | 0.61929 | 0.61156 |  | 11.2509 | Lulus | Lulus
150.012 | 151.1371 | 151.1371 | 151.1371 | 151.1371 | 151.0621 | 151.1371 | 151.1371 | 151.1371 | 151.1371 | 151.1371 | 151.0621 | 151.1371 | 151.1371 | 151.1121 | 0 | 0.043305 | 0 | 0.025002 | 1.1251 | 1.1001 | 0.63566 | 0.63745 |  | 15.0012 | Lulus | Lulus
187.515 | 188.5651 | 188.5651 | 188.5651 | 188.5651 | 188.5651 | 189.0901 | 188.5651 | 188.5651 | 188.5651 | 188.5651 | 188.5651 | 189.0901 | 188.5651 | 188.7401 | 3.4809e-14 | 0.30313 | 2.0097e-14 | 0.17501 | 1.0501 | 1.2251 | 0.66554 | 0.76885 |  | 18.7515 | Lulus | Lulus
225.018 | 226.8932 | 226.8932 | 226.8932 | 226.8932 | 226.8932 | 226.8932 | 226.8932 | 226.8932 | 226.8932 | 226.8932 | 226.8932 | 226.8932 | 226.8932 | 226.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8752 | 1.8752 | 0.70078 | 0.70078 |  | 22.5018 | Lulus | Lulus
Note on G21: USER: sesuaikan dengan kalibrator yang dipakai
Note on H21: USER: sesuaikan dengan kalibrator yang dipakai
Note on H84: user: no angka sesuai satuan asli UUT

## standar
0.24% | mbar= | 0.18% | mmhg

## budget
NAIK | [10 empty] | TURUN
37.503 | [10 empty] | 37.503
Komponen | satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pengukuran berulang | mmHg | t-student | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pengukuran berulang | mmHg | t-student | 0.075006 | 1 | 2 | 0.075006 | 1 | 0.075006 | 0.0056259 | 1.5825e-05
Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.067505 | 2 | 50 | 0.033753 | 1 | 0.033753 | 0.0011392 | 2.5958e-08 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.067505 | 2 | 50 | 0.033753 | 1 | 0.033753 | 0.0011392 | 2.5958e-08
Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | mmHg | Rectangular | 0.0018752 | 1.7321 | 50 | 0.0010826 | 1 | 0.0010826 | 1.1721e-06 | 2.7475e-14 | Drift | mmHg | Rectangular | 0.0018752 | 1.7321 | 50 | 0.0010826 | 1 | 0.0010826 | 1.1721e-06 | 2.7475e-14
Jumlah | [8 empty] | 0.084474 | 0.00013891 | Jumlah | [8 empty] | 0.0901 | 0.00015474
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.29064 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.30017
Derajat kebebasan effektif, V eff | [8 empty] | 51.3683 |  | Derajat kebebasan effektif, V eff | [8 empty] | 52.4618
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2.0076 |  | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2.0066
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 0.58349 |  | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 0.60233
75.006 | [10 empty] | 75.006
Komponen | satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pengukuran berulang | mmHg | t-student | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pengukuran berulang | mmHg | t-student | 0.075006 | 1 | 2 | 0.075006 | 1 | 0.075006 | 0.0056259 | 1.5825e-05
Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.13501 | 2 | 50 | 0.067505 | 1 | 0.067505 | 0.004557 | 4.1532e-07 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.13501 | 2 | 50 | 0.067505 | 1 | 0.067505 | 0.004557 | 4.1532e-07
Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | mmHg | Rectangular | 0.0037503 | 1.7321 | 50 | 0.0021652 | 1 | 0.0021652 | 4.6883e-06 | 4.3959e-13 | Drift | mmHg | Rectangular | 0.0037503 | 1.7321 | 50 | 0.0021652 | 1 | 0.0021652 | 4.6883e-06 | 4.3959e-13
Jumlah | [8 empty] | 0.087895 | 0.0001393 | Jumlah | [8 empty] | 0.093521 | 0.00015513
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.29647 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.30581
Derajat kebebasan effektif, V eff | [8 empty] | 55.458 |  | Derajat kebebasan effektif, V eff | [8 empty] | 56.3797
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2.004 |  | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2.0032
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 0.59414 |  | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 0.61261
112.509 | [10 empty] | 112.509
Komponen | satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pengukuran berulang | mmHg | t-student | 0.050004 | 1 | 2 | 0.050004 | 1 | 0.050004 | 0.0025004 | 3.126e-06 | Pengukuran berulang | mmHg | t-student | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.20252 | 2 | 50 | 0.10126 | 1 | 0.10126 | 0.010253 | 2.1026e-06 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.20252 | 2 | 50 | 0.10126 | 1 | 0.10126 | 0.010253 | 2.1026e-06
Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | mmHg | Rectangular | 0.0056255 | 1.7321 | 50 | 0.0032479 | 1 | 0.0032479 | 1.0549e-05 | 2.2254e-12 | Drift | mmHg | Rectangular | 0.0056255 | 1.7321 | 50 | 0.0032479 | 1 | 0.0032479 | 1.0549e-05 | 2.2254e-12
Jumlah | [8 empty] | 0.096097 | 0.00014412 | Jumlah | [8 empty] | 0.093597 | 0.00014099
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.31 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.30594
Derajat kebebasan effektif, V eff | [8 empty] | 64.0778 |  | Derajat kebebasan effektif, V eff | [8 empty] | 62.1344
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 1.9977 |  | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 1.999
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 0.61929 |  | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 0.61156
150.012 | [10 empty] | 150.012
Komponen | satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pengukuran berulang | mmHg | t-student | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pengukuran berulang | mmHg | t-student | 0.025002 | 1 | 2 | 0.025002 | 1 | 0.025002 | 0.0006251 | 1.9538e-07
Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.27002 | 2 | 50 | 0.13501 | 1 | 0.13501 | 0.018228 | 6.6451e-06 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.27002 | 2 | 50 | 0.13501 | 1 | 0.13501 | 0.018228 | 6.6451e-06
Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | mmHg | Rectangular | 0.0075006 | 1.7321 | 50 | 0.0043305 | 1 | 0.0043305 | 1.8753e-05 | 7.0335e-12 | Drift | mmHg | Rectangular | 0.0075006 | 1.7321 | 50 | 0.0043305 | 1 | 0.0043305 | 1.8753e-05 | 7.0335e-12
Jumlah | [8 empty] | 0.10158 | 0.00014553 | Jumlah | [8 empty] | 0.10221 | 0.00014573
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.31872 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.3197
Derajat kebebasan effektif, V eff | [8 empty] | 70.9009 |  | Derajat kebebasan effektif, V eff | [8 empty] | 71.68
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 1.9944 |  | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 1.9939
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 0.63566 |  | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 0.63745
187.515 | [10 empty] | 187.515
Komponen | satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pengukuran berulang | mmHg | t-student | 2.0097e-14 | 1 | 2 | 2.0097e-14 | 1 | 2.0097e-14 | 4.039e-28 | 8.1566e-56 | Pengukuran berulang | mmHg | t-student | 0.17501 | 1 | 2 | 0.17501 | 1 | 0.17501 | 0.03063 | 0.0004691
Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.33753 | 2 | 50 | 0.16876 | 1 | 0.16876 | 0.028481 | 1.6223e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.33753 | 2 | 50 | 0.16876 | 1 | 0.16876 | 0.028481 | 1.6223e-05
Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | mmHg | Rectangular | 0.0093758 | 1.7321 | 50 | 0.0054131 | 1 | 0.0054131 | 2.9302e-05 | 1.7172e-11 | Drift | mmHg | Rectangular | 0.0093758 | 1.7321 | 50 | 0.0054131 | 1 | 0.0054131 | 2.9302e-05 | 1.7172e-11
Jumlah | [8 empty] | 0.11184 | 0.00015511 | Jumlah | [8 empty] | 0.14247 | 0.00062421
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.33443 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.37746
Derajat kebebasan effektif, V eff | [8 empty] | 80.6449 |  | Derajat kebebasan effektif, V eff | [8 empty] | 32.5192
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 1.9901 |  | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2.0369
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 0.66554 |  | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 0.76885
225.018 | [10 empty] | 225.018
Komponen | satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pengukuran berulang | mmHg | t-student | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pengukuran berulang | mmHg | t-student | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.40503 | 2 | 50 | 0.20252 | 1 | 0.20252 | 0.041013 | 3.3641e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.40503 | 2 | 50 | 0.20252 | 1 | 0.20252 | 0.041013 | 3.3641e-05
Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | mmHg | Rectangular | 0.011251 | 1.7321 | 50 | 0.0064957 | 1 | 0.0064957 | 4.2194e-05 | 3.5607e-11 | Drift | mmHg | Rectangular | 0.011251 | 1.7321 | 50 | 0.0064957 | 1 | 0.0064957 | 4.2194e-05 | 3.5607e-11
Jumlah | [8 empty] | 0.12439 | 0.00017253 | Jumlah | [8 empty] | 0.12439 | 0.00017253
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.35269 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.35269
Derajat kebebasan effektif, V eff | [8 empty] | 89.6798 |  | Derajat kebebasan effektif, V eff | [8 empty] | 89.6798
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 1.987 |  | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 1.987
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 0.70078 |  | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 0.70078

## Laporan
LEMBAR KERJA KALIBRASI PHACO EMULSIFIKASI
A. PENDATAAN ADMINISTRASI
| Nama Pelanggan : | PT. Bumi Indah Putra | Resolusi : | 1
| Nama Alat : | Phaco Emulsifikasi | Rentang Ukur :
|  |  | Ruangan Tempat Alat : | lab
| Merek : | MD | Tgl. Terima | 46246
| Model/Tipe : | MD-480A | Tgl. Kalibrasi | 46246
| No. Seri : | 1213 | Nama Petugas Kalibrasi : | el
B. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN
No | Nama Alat |  | Merk | Tipe / Model | No. Seri
1 | Digital Pressure Meter |  | Netech | Digimano 2500 | 2012-02-08
2 | Electrical Safety Analyzer |  | Fluke Biomedical | ESA612 | 6579027
3 | Thermohygrometer |  | Taffware | HTC-1 | TH-01
C. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN
| Kondisi Ruang | terkoreksi | ktps
| Suhu (°C) | 26.0882 | 0.5
| RH (%) | 55.6911 | 2.7
| Tegangan | 231.6343
D. PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT
| Bagian Alat | Keterangan |  |  | Hasil Pengamatan
| Badan Permukaan | periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya. |  |  | BAIK
| Kotak kontak alat | Periksa apakah ada gangguan pada tusuk kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar |  |  | BAIK
| Kabel Catu Utama | Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas. |  |  | BAIK
| Tombol saklar dan kontrol | sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan |  |  | BAIK
| Tampilan dan indicator | Selama pengecekan fungsi, pastikan lampu indicator dan tampilan layar berfungsi baik. |  |  | BAIK
| Sistem pengunci pergerakan | Lakukan pemeriksaan system pengunci pergerakan |  |  | BAIK
| Filter | Periksa kondisi filter pastikan tidak kotor |  |  | BAIK
E. PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK
No. | Parameter | Terukur Koreksi | Memenuhi
|  |  | Ya | Tidak
1 | Resistansi pembumian protektif (Ω) | 0.21563 | √
2 | Resistansi Isolasi (MΩ) | OR | √
3 | Arus bocor peralatan (µA) | 0.11128 | √
F. PENGUKURAN KINERJA ALAT
1. Kalibrasi daya hisap
| Setting UUT | pembacaan standar |  | Koreksi |  | U95 |  | SCORE KINERJA ALAT | TOTAL SCORE
|  | naik | turun | naik | turun | naik | turun | 50 | 100
| 37.503 | 38.3281 | 38.4031 | 0.82507 | 0.90007 | 0.58349 | 0.60233
| 75.006 | 76.8061 | 76.7311 | 1.8001 | 1.7251 | 0.59414 | 0.61261
| 112.509 | 114.2591 | 114.3091 | 1.7501 | 1.8001 | 0.61929 | 0.61156
| 150.012 | 151.1371 | 151.1121 | 1.1251 | 1.1001 | 0.63566 | 0.63745
| 187.515 | 188.5651 | 188.7401 | 1.0501 | 1.2251 | 0.66554 | 0.76885
| 225.018 | 226.8932 | 226.8932 | 1.8752 | 1.8752 | 0.70078 | 0.70078
VI. Kesimpulan
a. | Pengujian keselamatan listrik dinyatakan : |  |  | Aman
b. | Pengujian fisik dan fungsi dinyatakan : |  |  | Baik
c. | Alat dinyatakan | Alat Dinyatakan Laik Pakai
d. | Disarankan agar dilakukan kalibrasi ulang sesuai jadwal secara berkala
Note on F67: USER: INPUT : AMAN / TIDAK AMAN
Note on F68: USER: input baik / tidak baik

## Cover
[8 empty] | Nomor Sertifikat |  |  | : | S.431
Certificate Number
SERTIFIKAT KALIBRASI
Calibration Certificate
DATA ALAT
Instrument ID
|  | Nama Alat | : | Phaco Emulsifikasi
Device Name
|  | Merk | : | MD
Brand
|  | Type/Model | : | MD-480A
Type/Model
|  | Nomor Seri | : | 1213
Serial Number
|  | Resolusi | : | 1 | kPa
Resolution
IDENTITAS PELANGGAN
Customer ID
|  | Pelanggan | : | PT. Bumi Indah Putra
Customer
|  | Alamat | : | Jl. Cipendawa Baru, RT.003/RW.002,
|  | Address |  | Bantargebang, Kec. Bantar Gebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151
[6 empty] | Sertifikat ini terdiri dari |  |  | : | 5 halaman
This certificate consist of
[6 empty] | Diterbitkan tanggal |  |  | :
Published date
PT. Presisi Kalibrasi Medika
Samsurizal
Direktur
Director
PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA
CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT
Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

## Laporan Print
[8 empty] | Nomor Sertifikat |  |  |  | : | S.431
Certificate Number
LAPORAN KALIBRASI
Calibration Report
Phaco Emulsifikasi
A. | PENDATAAN ADMINISTRASI
Administration
| Merk |  |  |  | : | MD
Brand
| Type/Model |  |  |  | : | MD-480A
Type/Model
| Nomor Seri |  |  |  | : | 1213
Serial Number
| Resolusi |  |  |  | : | 1 | kPa
Resolution
| Ruangan Alat |  |  |  | : | lab
Instrument Location
| Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | : | 2026-08-12
Order Received
| Tanggal Kalibrasi |  |  |  | : | 2026-08-12
Calibration Date
| Berlaku Sampai Dengan |  |  |  | :
Valid Until
B. | KONDISI RUANGAN
Environment Condition
| 1 | Suhu |  |  | : | ( | 26.0882 | ± | 0.5 | )°C
Temperature
| 2 | Kelembaban |  |  | : | ( | 55.6911 | ± | 2.7 | )%RH
Humidity
|  | Sumber Tegangan |  | L-N | : | 231.6343 |  | Vac
Power Supply Voltage
C. | PENGAMATAN KONDISI FISIK DAN FUNGSI
Physcal And Function Inspection Result
| 1 | Fisik Alat |  |  | : | Baik | / | Good
Instrument Physical
| 2 | Fungsi Alat |  |  | : | Baik | / | Good
Instrument Function
D. | DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN
List Of Instrument Standard
| Nama Alat |  |  | Merk |  |  |  | Model/Type |  |  | Nomor Seri
| Instrument standard |  |  | Brand |  |  |  | Model/Type |  |  | Serial Number
| Digital Pressure Meter |  |  | Netech |  |  |  | Digimano 2500 |  |  | 40947
| Electrical Safety Analyzer |  |  | Fluke Biomedical |  |  |  | ESA612 |  |  | 6579027
| Thermohygrometer |  |  | Taffware |  |  |  | HTC-1 |  |  | TH-01
E. | PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK
Measurement Of Electrical Safety
| No | Parameter |  |  |  |  | Terukur/Hasil |  |  |  | Toleransi
|  | Parameter |  |  |  |  | Standard Reading |  |  |  | Tolerance
| 1 | Resistansi pembumian protektif (Ω) |  |  |  |  | 0.21563 |  |  |  | ≤ 0.3 Ω
| 2 | Resistansi Isolasi (MΩ) |  |  |  |  | OR |  |  |  | > 2 MΩ
| 3 | Arus bocor peralatan (µA) |  |  |  |  | 0.11128 |  |  |  | ≤ 500 µA
F. | PENGUKURAN KINERJA
Performance Measurement
| 1. Kalibrasi Daya Hisap / suction power calibration | [12 empty] | nominal mean terkoreksi mengikuti pembacaan hasil
| Setting UUT |  | Penunjukkan Standar |  |  | Koreksi |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran (±)
| UUT Setting |  | Standard Reading |  |  | Correction |  |  |  | Uncertainty (±)
|  |  | Naik | Turun |  | Naik |  | Turun |  | Naik |  |  | Turun
|  |  | Up | Down |  | Up |  | Down |  | Up |  |  | Down
| 37.503 |  | 38.3281 | 38.4031 |  | 0.82507 |  | 0.90007 |  | 0.58349 |  |  | 0.60233
| 75.006 |  | 76.8061 | 76.7311 |  | 1.8001 |  | 1.7251 |  | 0.59414 |  |  | 0.61261
| 112.509 |  | 114.2591 | 114.3091 |  | 1.7501 |  | 1.8001 |  | 0.61929 |  |  | 0.61156
| Setting UUT |  | Penunjukkan Standar |  |  | Koreksi |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran (±)
| UUT Setting |  | Standard Reading |  |  | Correction |  |  |  | Uncertainty (±)
|  |  | Naik | Turun |  | Naik |  | Turun |  | Naik |  |  | Turun
|  |  | Up | Down |  | Up |  | Down |  | Up |  |  | Down
| 150.012 |  | 151.1371 | 151.1121 |  | 1.1251 |  | 1.1001 |  | 0.63566 |  |  | 0.63745
| 187.515 |  | 188.5651 | 188.7401 |  | 1.0501 |  | 1.2251 |  | 0.66554 |  |  | 0.76885
| 225.018 |  | 226.8932 | 226.8932 |  | 1.8752 |  | 1.8752 |  | 0.70078 |  |  | 0.70078
G. | KESIMPULAN DAN SARAN
Conclusion And Recommendation
| 1 | Kesimpulan |  | : | Alat Dinyatakan Laik Pakai
|  | Conclusion |  |  | Feasible to use
| 2 | Saran |  | : | Lakukan pengujian dan kalibrasi ulang secara berkala
|  | Recommendation |  |  | Do testing and calibration on repeat
Catatan :
Note
| 1 | Nilai ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan 95%, dengan faktor cakupan k = 2.
Uncertainty of measurement is exoressed at confidence level of 95 % with a converage factor k = 2.
| 2 | Nilai sebenarnya adalah penunjukan alat ditambah koreksi.
The true value is determined from the instrument reading added by it's correction.
| 3 | Metode kerja pengujian dan kalibrasi Phaco Emulsifikasi No. KMK-MK-082-0 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
Reference Methode by Phaco Emulsifikasi No. KMK-MK-082-0 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
| 4 | Hasil kalibrasi dilaporkan tertelusur ke IMT Analytics AG Corporation
Calibration result tracead to IMT Analytics AG Corporation
| 5 | Hasil pengujian dan kalibrasi hanya terkait dengan kondisi yang dilaporkan.
Testing and calibration results are only related to the condition and unit of the instrument being report.
Penanggung Jawab
Responsible Person
Eliza Novianti, A.Md.T
Manajer Teknis
Technical Manager
~Akhir dari Sertifikat~
~End of Certificate~
PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA
CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT
Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,