## Input Data
LEMBAR KERJA KALIBRASI THERMOMETER EAR/THERMOMETER INFRA RED
A. PENDATAAN ADMINISTRASI
No. Sertifikat : | S.248 |  | No. Alat :
Nama Alat : | Themometer Infrared |  | Pemilik : |  | Klinik Asta Nugraha
Merek : | KARKNEE |  | Ruangan : |  | Lab Presisi
Model/Tipe : | DT-8806C |  | Tgl. Terima : |  | 2025-08-11
No. Seri : | 0595-5000 |  | Tgl. Kalibrasi : |  | 2025-08-15
Kapasitas : |  |  | Petugas Kalibrasi : |  | Eliza Novianti
Resolusi : | 0.1 | ℃
B. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN
No | Nama Alat |  | Merk | Type / Model | No. Seri
1 | Black Body Liquid Calibration Source |  | - | - | -
2 | Thermometer Refrence |  | - | - | -
3 | Digital thermohygrometer |  | Taffware | HTC-1 | TH-01
C. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN
Kondisi Ruang | Awal | Akhir | Toleransi
Suhu (°C) | 21 | 21 | 25 ± 1 °C
RH (%) | 52 | 52 | 50 % ± 10 %
D. PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT
Bagian Alat | Keterangan |  |  | Hasil Pengamatan
Badan Permukaan | periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya. |  |  | 1 | Baik
Tidak baik
baterai | Pastikan baterai berfungsi dengan baik |  |  | 1 | Baik
Tidak baik
tampilan dan indikator | selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan indicator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa tampilan digital berfungsi |  |  | 1 | Baik
Tidak baik
E. PENGUKURAN KINERJA ALAT
Thermometer Refrence
Setting Standar ℃ | Pembacaan refrence thermometer |  |  |  |  | Toleransi
| I | II | III | IV | V
35 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 35.2 | ± 0,3 ℃
37 | 36.9 | 36.9 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | ± 0,2 ℃
41 | 40.9 | 41.1 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | ± 0,3 ℃
Pembacaan UUT
Setting Standar ℃ | Pembacaan UUT |  |  |  |  | Toleransi
| I | II | III | IV | V
35 | 35.1 | 35 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | ± 0,3 ℃
37 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 37.13 | 37.2 | ± 0,2 ℃
41 | 41.2 | 41.1 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | ± 0,3 ℃
CATATAN:
wajib diisi
wajib diisi

## skorsing
LEMBAR KERJA KALIBRASI THERMOMETER EAR/THERMOMETER INFRA RED
A. PENDATAAN ADMINISTRASI
No. Sertifikat : | S.248 |  | No. Alat : |  | 0
Nama Alat : | Themometer Infrared |  | Pemilik : |  | Klinik Asta Nugraha
Merek : | KARKNEE |  | Ruangan : |  | Lab Presisi
Model/Tipe : | DT-8806C |  | Tgl. Terima : |  | 2025-08-11
No. Seri : | 0595-5000 |  | Tgl. Kalibrasi : |  | 2025-08-15
Kapasitas : | 0 |  | Petugas Kalibrasi : |  | Eliza Novianti
Resolusi : | 0.1 | ℃
B. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
No | Nama Alat |  | Merk | Type / Model | No. Seri |  |  | No. Seri | No | Nama | Merk | Type | Regresi Suhu |  | Regresi Kelembaban |  | suhu | Kelembaban | Tgl. Kalibrasi | mean terkoreksi
1 | Black Body Liquid Calibration Source |  | - | - | - |  |  | 6: Intercept; 7: X variabel; 8: Intercept; 9: X variabel; 13: suhu; 14: kelembaban
2 | Thermometer Refrence |  | - | - | - |  |  | TH-01 | 1 | Digital thermohygrometer | Taffware | HTC-1 | -0.35317 | 1.039 | -19.5982 | 1.3815 | 0.5 | 2.7 | 2025-05-22 | 21.4649 | 52.2375
3 | Digital thermohygrometer |  | Taffware | HTC-1 | TH-01 |  |  | TH-02 | 2 | Digital thermohygrometer | Taffware | HTC-1 | -0.036219 | 1.023 | -20.9818 | 1.3291 | 0.5 | 3.1 | 2025-05-22 | 21.4477 | 48.1309
[8 empty] | TH-03 | 3 | Digital thermohygrometer | Taffware | HTC-1 | -0.40319 | 1.043 | -19.6664 | 1.3078 | 0.5 | 2.7 | 2025-05-22 | 21.5005 | 48.3402
[8 empty] | TH-04 | 4 | Digital thermohygrometer | Taffware | HTC-1 | 0.19986 | 0.99894 | -20.05 | 1.3191 | 0.5 | 2.9 | 2025-05-22 | 21.1776 | 48.5427
C. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN
Kondisi Ruang | Awal | Akhir | Toleransi | mean | mean terkoreksi |  | ktps
Suhu (°C) | 21 | 21 | 25 ± 6 °C | 21 | 21.4649 |  | 0.5
RH (%) | 52 | 52 | 55 % ± 20 % | 52 | 52.2375 |  | 2.7
D. PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT
Bagian Alat | Keterangan |  |  | Hasil Pengamatan |  | Hasil | Bobot
Badan Permukaan | periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya. |  |  | 1 | Baik | LULUS | 10
Tidak baik
baterai | Pastikan baterai berfungsi dengan baik |  |  | 1 | Baik | LULUS
Tidak baik
tampilan dan indikator | selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan indicator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa tampilan digital berfungsi |  |  | 1 | Baik | LULUS
Tidak baik
E. PENGUKURAN KINERJA ALAT
Thermometer Refrence
Setting simulator | Pembacaan Thermometer Refrence
| I | II | III | IV | V
35 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 35.2
37 | 36.9 | 36.9 | 37.2 | 37.1 | 37.2
41 | 40.9 | 41.1 | 41.2 | 41.2 | 41.2
thermometer UUT
Setting simulator | Pembacaan UUT |  |  |  |  | terkoreksi |  |  |  |  | mean terkoreksi UUT | mean pemb refrence | koreksi | STDV | ESDM | KTPS | toleransi | hasil | score
| I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V
35 | 35.1 | 35 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 35.1 | 35 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 35.1 | 35.14 | 0.1 | 0.070711 | 0.031623 | 0.093291 | 0.3 | Lulus | 90
37 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 37.13 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 37.13 | 37.2 | 37.166 | 37.06 | 0.166 | 0.047749 | 0.021354 | 0.073952 | 0.2 | Lulus
41 | 41.2 | 41.1 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.2 | 41.1 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.24 | 41.12 | 0.24 | 0.089443 | 0.04 | 0.11159 | 0.3 | Lulus
TOTAL KINERJA | Pembacaan UUT I: 90

## budget
PERHITUNGAN KETIDAKPASTIAN
Setting : 35°C
Komponen | Satuan | Distribusi | Stdev (U) | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Repeatability | °C | Normal | 0.031623 | 1 | 4 | 0.031623 | 1 | 0.031623 | 0.001 | 2.5e-07
Sertif Standard | °C | Normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Homogenitas Blackbody | °C | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Stabilitas Blackbody | °C | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift | °C | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | °C | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Jumlah | [8 empty] | 0.0018333 | 2.6389e-07
Ketidakpastian Baku Gabungan uc | [8 empty] | 0.042817
Derajat Kebebasan efektif veff | [8 empty] | 12.7368
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2.1788
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 0.093291
Setting : 37°C
Komponen | Satuan | Distribusi | Stdev (U) | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Repeatability | °C | Normal | 0.021354 | 1 | 4 | 0.021354 | 1 | 0.021354 | 0.000456 | 5.1984e-08
Sertif Standard | °C | Normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Homogenitas Blackbody | °C | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Stabilitas Blackbody | °C | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift | °C | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | °C | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Jumlah | [8 empty] | 0.0012893 | 6.5873e-08
Ketidakpastian Baku Gabungan uc | [8 empty] | 0.035907
Derajat Kebebasan efektif veff | [8 empty] | 25.2362
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2.0595
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 0.073952
Setting : 41°C
Komponen | Satuan | Distribusi | Stdev (U) | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Repeatability | °C | Normal | 0.04 | 1 | 4 | 0.04 | 1 | 0.04 | 0.0016 | 6.4e-07
Sertif Standard | °C | Normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Homogenitas Blackbody | °C | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Stabilitas Blackbody | °C | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift | °C | Rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | °C | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Jumlah | [8 empty] | 0.0024333 | 6.5389e-07
Ketidakpastian Baku Gabungan uc | [8 empty] | 0.049329
Derajat Kebebasan efektif veff | [8 empty] | 9.0552
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2.2622
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 0.11159
Note on G5: Qurina: banyaknya pengukuran - 1
Note on E6: Qurina: dari sertif standar
Note on G19: Qurina: banyaknya pengukuran - 1
Note on E20: Qurina: dari sertif standar
Note on G33: Qurina: banyaknya pengukuran - 1
Note on E34: Qurina: dari sertif standar

## Laporan
LEMBAR KERJA KALIBRASI THERMOMETER EAR / THERMOMETER INFRARED
A. PENDATAAN ADMINISTRASI
| Nama Pelanggan : | Klinik Asta Nugraha | Resolusi : | 0.1 | ℃
| Nama Alat : | Themometer Infrared | Rentang Ukur :
|  |  | Ruangan Tempat Alat : | Lab Presisi
| Merek : | KARKNEE | Tgl. Terima | 2025-08-11
| Model/Tipe : | DT-8806C | Tgl. Kalibrasi | 2025-08-15
| No. Seri : | 0595-5000 | Nama Petugas Kalibrasi : | Eliza Novianti
B. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN
No | Nama Alat |  | Merk | Tipe / Model | No. Seri
1 | Black Body Liquid Calibration Source |  | - | - | -
2 | Thermometer Refrence |  | - | - | -
3 | Digital thermohygrometer |  | Taffware | HTC-1 | TH-01
C. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN
Kondisi Ruang | terkoreksi | ktps
Suhu (°C) | 21.4649 | 0.5
RH (%) | 52.2375 | 2.7
D. PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT
Bagian Alat | Keterangan |  |  | Hasil Pengamatan
Badan Permukaan | periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya. |  |  | BAIK
baterai | Pastikan baterai berfungsi dengan baik |  |  | BAIK
tampilan dan indikator | selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan indicator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa tampilan digital berfungsi |  |  | BAIK
E. PENGUKURAN KINERJA ALAT
E. PENGUKURAN KINERJA ALAT
Setting Simulator (℃) | penunjukan Refrence | Pembacaan UUT | koreksi | ketidakpastian
35 | 35.14 | 35.1 | 0.1 | 0.093291
37 | 37.06 | 37.166 | 0.166 | 0.073952
41 | 41.12 | 41.24 | 0.24 | 0.11159
VI. Kesimpulan
a | Pengujian fisik dan fungsi dinyatakan : |  |  | Baik
b | Alat dinyatakan | Alat Dinyatakan Laik Pakai
n | Disarankan agar dilakukan kalibrasi ulang sesuai jadwal secara berkala
Note on F43: USER: input baik / tidak baik

## Cover
[8 empty] | Nomor Sertifikat |  |  | : | S.248
Certificate Number
SERTIFIKAT KALIBRASI
Calibration Certificate
DATA ALAT
Instrument ID
|  | Nama Alat | : | Themometer Infrared
Device Name
|  | Merk | : | KARKNEE
Brand
|  | Type/Model | : | DT-8806C
Type/Model
|  | Nomor Seri | : | 0595-5000
Serial Number
|  | Resolusi | : | 0.1 | ℃
Resolution
IDENTITAS PELANGGAN
Customer ID
|  | Pelanggan | : | Klinik Asta Nugraha
Customer
|  | Alamat | : | Jl. Duren Sawit Raya (dermaga) No.19 Blok K1, RT.9/RW.11, Klender, Durensawit, East Jakarta City, Jakarta 13470
Address
[6 empty] | Sertifikat ini terdiri dari |  |  | : | 4 halaman
This certificate consist of
[6 empty] | Diterbitkan tanggal |  |  | : | 2025-08-20
Published date
PT. Presisi Kalibrasi Medika
Samsurizal
Direktur
Director
PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA
CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT
Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

## Laporan Print
[8 empty] | Nomor Sertifikat |  |  |  | : | S.248
Certificate Number
LAPORAN KALIBRASI
Calibration Report
Themometer Infrared
A. | PENDATAAN ADMINISTRASI
Administration
| Merk |  |  |  | : | KARKNEE
Brand
| Type/Model |  |  |  | : | DT-8806C
Type/Model
| Nomor Seri |  |  |  | : | 0595-5000
Serial Number
| Resolusi |  |  |  | : | 0.1 | ℃
Resolution
| Ruangan Alat |  |  |  | : | Lab Presisi
Instrument Location
| Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | : | 2025-08-11
Order Received
| Tanggal Kalibrasi |  |  |  | : | 2025-08-15
Calibration Date
| Berlaku Sampai Dengan |  |  |  | : | 2026-08-15
Valid Until
B. | KONDISI RUANGAN
Environment Condition
| 1 | Suhu |  |  | : | ( | 21.4649 | ± | 0.5 | )°C
Temperature
| 2 | Kelembaban |  |  | : | ( | 52.2375 | ± | 2.7 | )%RH
Humidity
C. | PENGAMATAN KONDISI FISIK DAN FUNGSI
Physcal And Function Inspection Result
| 1 | Fisik Alat |  |  | : | Baik | / | Good
Instrument Physical
| 2 | Fungsi Alat |  |  | : | Baik | / | Good
Instrument Function
D. | DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN
List Of Instrument Standard
| Nama Alat |  |  | Merk |  |  |  | Model/Type |  |  | Nomor Seri
| Instrument standard |  |  | Brand |  |  |  | Model/Type |  |  | Serial Number
| Black Body Liquid Calibration Source |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
| Thermometer Refrence |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
| Digital thermohygrometer |  |  | Taffware |  |  |  | HTC-1 |  |  | TH-01
E. | PENGUKURAN KINERJA
Performance Measurement
| 1. Thermometer Acuan / Thermometer Refrence | [12 empty] | nominal mean terkoreksi mengikuti pembacaan hasil
| Setting Standar |  | Pembacaan Refrence | Pembacaan UUT |  | Koreksi |  |  | Ketidakpastian Pengukuran (±)
| Standard Seting |  | Refrence Reading | UUT Reading |  | Correction |  |  | Uncertainty (±)
| ℃ |  | ℃ | ℃ |  | ℃ |  |  | ℃
| 35 |  | 35.14 | 35.1 |  | 0.1 |  |  | 0.093291
| 37 |  | 37.06 | 37.166 |  | 0.166 |  |  | 0.073952
| 41 |  | 41.12 | 41.24 |  | 0.24 |  |  | 0.11159
F. | KESIMPULAN DAN SARAN
Conclusion And Recommendation
| 1 | Kesimpulan |  | : | Alat Dinyatakan Laik Pakai
|  | Conclusion |  |  | Feasible to use
| 2 | Saran |  | : | Lakukan pengujian dan kalibrasi ulang secara berkala
|  | Recommendation |  |  | Do testing and calibration on repeat
Catatan :
Note
| 1 | Nilai ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan 95%, dengan faktor cakupan k = 2.
Uncertainty of measurement is exoressed at confidence level of 95 % with a converage factor k = 2.
| 2 | Nilai sebenarnya adalah penunjukan alat ditambah koreksi.
The true value is determined from the instrument reading added by it's correction.
| 3 | Metode Kerja pengujian Thermometer Infra Red No. MK 137-19 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/V/0412/2020
Reference metode by Thermometer Infra Red No. MK 137-19 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/V/0412/2020
| 4 | Hasil pengujian dan kalibrasi hanya terkait dengan kondisi yang dilaporkan.
Testing and calibration results are only related to the condition and unit of the instrument being report.
Penanggung Jawab
Responsible Person
Eliza Novianti, A.Md.T
Manajer Teknis
Technical Manager
~Akhir dari Sertifikat~
~End of Certificate~
PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA
CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT
Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,