## ARRAY
No. Seri | No | Merk | Type | Tanggal Kalibrasi | Tertelusur | Tegangan |  | Arus DC (µA) |  | Arus AC (µA) |  | Resistansi Pembumian (Ω) |  | Resistansi Isolasi (MΩ)
[6 empty] | Intercept | Variabel X | Intercept | Variabel X | Intercept | Variabel X | Intercept | Variabel X | Intercept | Variabel X
6579027 | 1 | Fluke Biomedical | ESA16 | 2025-06-11 | LK-110-IDN | 0.18885 | 0.99976 | 0.0083114 | 0.99798 | 0.011093 | 1.0019 | -0.0084833 | 1.0005 | 0 | 1

## Regresi
Nama | : | ESA
Merk | : | Fluke Biomedical
Tipe | : | ESA16
No.Seri | : | 6579027
Tgl. Kalibrasi | : | 2025-06-11
Tertelusur | : | LK-110-IDN
|  | Tegangan (V) |  |  |  |  | Arus DC (uA) |  |  |  | Arus AC (uA)
|  | Setting Standar | Penunjukan Alat | Koreksi | Ketidakpastian (±) |  | Setting Standar | Penunjukan Alat | Koreksi | Ketidakpastian (±) | Setting Standar | Penunjukan Alat | Koreksi | Ketidakpastian (±)
|  | 100 | 99.8 | 0.2 | 0.19 |  | 10 | 10 | 0 | 0.073 | 10 | 9.8 | 0.2 | 0.62
|  | 110 | 109.8 | 0.2 | 0.19 |  | 50 | 50.1 | -0.1 | 0.073 | 50 | 49.9 | 0.1 | 0.62
|  | 120 | 119.9 | 0.1 | 0.19 |  | 100 | 100.2 | -0.2 | 0.073 | 100 | 100 | 0 | 0.62
|  | 200 | 199.9 | 0.1 | 0.19 |  | 500 | 501 | -1 | 0.58 | 500 | 499 | 1 | 0.79
|  | 220 | 219.9 | 0.1 | 0.19
|  | 240 | 239.8 | 0.2 | 0.19
|  | Resistansi Pembumian (Ω) |  |  |  |  | Resistansi Isolasi (MΩ)
|  | Setting Standar | Penunjukan Alat | Koreksi | Ketidakpastian (±) |  | Setting Standar | Penunjukan Alat | Koreksi | Ketidakpastian (±)
|  | 0.1 | 0.108 | -0.008 | 0.0025 |  | 1 | 1 | 0 | 0.058
|  | 0.2 | 0.209 | -0.009 | 0.0025 |  | 10 | 10 | 0 | 0.058
|  | 0.5 | 0.508 | -0.008 | 0.0025
|  | 1 | 1.008 | -0.008 | 0.0027
|  | Tegangan (V) | [8 empty] | Arus DC (uA)
|  | SUMMARY OUTPUT | [8 empty] | SUMMARY OUTPUT
|  | Regression Statistics | [8 empty] | Regression Statistics
|  | Multiple R | 1 | [7 empty] | Multiple R | 1
|  | R Square | 1 | [7 empty] | R Square | 1
|  | Adjusted R Square | 1 | [7 empty] | Adjusted R Square | 1
|  | Standard Error | 0.059025 | [7 empty] | Standard Error | 0.010875
|  | Observations | 6 | [7 empty] | Observations | 4
|  | ANOVA | [8 empty] | ANOVA
|  |  | df | SS | MS | F | Significance F |  |  |  |  | df | SS | MS | F | Significance F
|  | Regression | 1 | 19149.9861 | 19149.9861 | 5496552.3633 | 1.986e-13 |  |  |  | Regression | 1 | 153699.9998 | 153699.9998 | 1299684060.8405 | 7.6942e-10
|  | Residual | 4 | 0.013936 | 0.003484 | [5 empty] | Residual | 2 | 0.00023652 | 0.00011826
|  | Total | 5 | 19150 | [6 empty] | Total | 3 | 153700
|  |  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0% |  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
|  | Intercept | 0.18885 | 0.074313 | 2.5413 | 0.063896 | -0.017478 | 0.39517 | -0.017478 | 0.39517 | Intercept | 0.0083114 | 0.0071071 | 1.1695 | 0.36273 | -0.022268 | 0.038891 | -0.022268 | 0.038891
|  | X Variable 1 | 0.99976 | 0.00042643 | 2344.4727 | 1.986e-13 | 0.99858 | 1.0009 | 0.99858 | 1.0009 | X Variable 1 | 0.99798 | 2.7682e-05 | 36051.1312 | 7.6942e-10 | 0.99786 | 0.9981 | 0.99786 | 0.9981
Resistansi Pembumian Protektif (Ω)
|  | SUMMARY OUTPUT | [8 empty] | Arus AC (uA)
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
|  | Multiple R | 1 | [7 empty] | Regression Statistics
|  | R Square | 1 | [7 empty] | Multiple R | 1
|  | Adjusted R Square | 1 | [7 empty] | R Square | 1
|  | Standard Error | 0.00055816 | [7 empty] | Adjusted R Square | 1
|  | Observations | 4 | [7 empty] | Standard Error | 0.18858
[11 empty] | Observations | 4
ANOVA
|  |  | df | SS | MS | F | Significance F |  |  |  | ANOVA
|  | Regression | 1 | 0.49 | 0.49 | 1572820.082 | 6.358e-07 |  |  |  |  | df | SS | MS | F | Significance F
|  | Residual | 2 | 6.2308e-07 | 3.1154e-07 | [5 empty] | Regression | 1 | 153699.9289 | 153699.9289 | 4321906.4425 | 2.3138e-07
|  | Total | 3 | 0.49 | [6 empty] | Residual | 2 | 0.071126 | 0.035563
[11 empty] | Total | 3 | 153700
|  |  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
|  | Intercept | -0.0084833 | 0.00045993 | -18.4449 | 0.0029264 | -0.010462 | -0.0065044 | -0.010462 | -0.0065044 |  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
|  | X Variable 1 | 1.0005 | 0.00079778 | 1254.1212 | 6.358e-07 | 0.99708 | 1.0039 | 0.99708 | 1.0039 | Intercept | 0.011093 | 0.12324 | 0.090006 | 0.93648 | -0.51919 | 0.54137 | -0.51919 | 0.54137
[11 empty] | X Variable 1 | 1.0019 | 0.00048194 | 2078.9195 | 2.3138e-07 | 0.99983 | 1.004 | 0.99983 | 1.004
Resistansi Isolasi (MΩ)
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
|  | Multiple R | 1
|  | R Square | 1
|  | Adjusted R Square | 65535
|  | Standard Error | 0
|  | Observations | 2
ANOVA
|  |  | df | SS | MS | F | Significance F
|  | Regression | 1 | 40.5 | 40.5 | #NUM! | #NUM!
|  | Residual | 0 | 0 | 65535
|  | Total | 1 | 40.5
|  |  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
|  | Intercept | 0 | 0 | 65535 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0
|  | X Variable 1 | 1 | 0 | 65535 | #NUM! | 1 | 1 | 1 | 1