No. sertifikat	  :

| Nama Alat : | No.alat : |
| --- | --- |
| Merk : | Pemilik : |
| Model/tipe : | Ruangan : |
| No.seri : | Tgl. Terima : |
| Kapasitas : | Tgl. Kalibrasi : |
| Resolusi : |  |

- Daftar Alat yang Digunakan

| No | Nama Alat | Merk | Type/Model | No. Seri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multimeter |  |  |  |
| 2 | Electrical Safety Analyzer |  |  |  |
| 3 | Thermohygrometer |  |  |  |
| 4 | Waterpass |  |  |  |
| 5 | Meteran |  |  |  |

- Pengukuran Kondisi Lingkungan

| Kondisi Ruangan | Terukur |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- |
| Suhu (°C) | Awal : °C | Akhir : °C | 25 ± 5 °C |
| Kelembaban / RH (%) | Awal : % | Akhir : % | 55 % ± 20 % RH |
| Tegangan Input | L-N : Vac |  | 220 ± 10% Volt |
|  | L-G : Vac |  |  |
|  | N-G : Vac |  |  |

- Pemerikasaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

| No. | Parameter | Batas Pemeriksaan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badan / Permukaan | periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya. | Baik Tidak Baik |
| 2 | Mekanisme pergerakan | Pastikan sistem pergerakan beroperasi dengan lancar, tidak menarik kesatu sisi atau sisi yang lain dan tidak membuat suara yang aneh saat digerakan. Pastikan pengendali Gerakan maju dan mundur berfungsi. | Baik Tidak Baik |
| 3 | Kabel catu utama (Line cord) | Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan. Jika ada pindahkan atau tukar kabel yang rusak. Jika kerusakan disekitar ujung kabel singkirkan bagian yang rusak dan ganti dengan yang baru. Pastikan kabel power yang baru ataupun kotak kontak yang baru mempunyai polaritas yang sama dengan yang lama. | Baik Tidak Baik |
| 4 | Tombol, Saklar dan kontrol | sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan. | Baik Tidak Baik |
| 5 | Tampilan dan indicator | selama pengecekan fungsi pastikan lampu indicator dan tampilan layar berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa bagian tampilan digital berfungsi. | Baik Tidak Baik |

- Pengukuran Keselamatan Listrik

| # Tipe bagian yang diaplikasikan | B | BF | CF |
| --- | --- | --- | --- |
| # Kelas Proteksi | I | II | Baterai |
| # Hubungan Utama | DPS | NPS | PIE |
| # Catatan: | # PIE : Peralatan yang diinstalasi permanen # NPS : Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas # DPS : Kabel catu daya yang dapat dilepas |  |  |

| No. | Parameter | Terukur | Ambang Batas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resistansi Pembumian Protektif | Ω | ≤ 0,3 Ω |
| 2 | Resistansi Isolasi | MΩ | > 2 MΩ |
| 3 | Arus Bocor Peralatan | µA | ≤ 500 µA |
| 4 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan * | µA | ≤ 500 µA |

*) Tidak dilakukan jika catu daya menggunakan baterai

*) Diuji Ketika uut berhubungan langsung ke pasien

- Hasil Pengukuran Kinerja Alat

      - Uji Kolimasi

|  | Parameter | Data Pesawat | Hasil Ukur | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Panjang |  |  | ≥ 200 mm |
|  | Diameter |  |  | ≤ 60 mm |

      - Akurasi Tegangan Tinggi (kV)

Jika uut menggunakan mAs maka sesuaikan dengan uut dan catat di LK.

| Setting UUT |  |  | Pembacaan Standar (kV) | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kV | mA | s |  |  |
| 70 |  |  |  | ± 6 % |

Ambil data berulang jika terdapat hasil deviasi yang tinggi

| Setting UUT | Pembacaan Standar (kV) |  |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  |
|  |  |  |  | ± 6 % |

      - Akurasi Waktu Penyinaran

| Setting UUT |  |  |  | Pembacaan Standar (s) | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s |  | kV | mA |  |  |
| Rendah |  | 70 | 10 |  | ± 10 % |
| Sedang |  |  |  |  |  |
| Tinggi |  |  |  |  |  |

      - Linearitas Pengukuran

Minimal setting 2 pengaturan lamanya penyinaran

| Setting UUT |  |  | Pembacaan standar, dosis (mGy) | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kV | mA | s |  |  |
| 70 | 10 |  |  | ± 10 % |

      - Reproduksibilitas Keluaran Sinar-X

Ambil data pengulangan pada nilai mAs yang sama, catat di LK untuk nilai mAs yang disetting.

| Setting UUT |  | Pembacaan Standar |  |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kV | mR/mAs | kV | s | mGy |  |
| 70 |  |  |  |  | ± 10 % CV ≤ 0.05 |

      - Pengujian Half Value Layer (HVL)

| Setting UUT |  |  | Pembacaan Standar (mmAI) | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kV | mA | s |  |  |
| 70 |  |  |  | 70 ≥ 1,5 mmAI 80 ≥ 2,3 mmAI |

- Telaah Teknis

| No | Parameter | Hasil Pengamatan |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baik | Tidak Baik |
| 1 | Kondisi Alat 10 |  |  |
| 2 | Keselamatan Listrik 40 |  |  |
| 3 | Kinerja Peralatan 50 |  |  |

- Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan

| Petugas Kalibrasi : | Entri data oleh : |
| --- | --- |