No. sertifikat	  :

| Nama Alat : | No.alat : |
| --- | --- |
| Merk : | Pemilik : |
| Model/tipe : | Ruangan : |
| No.seri : | Tgl. Terima : |
| Kapasitas : | Tgl. Kalibrasi : |
| Resolusi : |  |

- Daftar Alat yang Digunakan

| No | Nama Alat | Merk | Type/Model | No. Seri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECG Simulator |  |  |  |
| 2 | Mistar Baja |  |  |  |
| 3 | Electrical Safety Analyzer |  |  |  |
| 4 | Thermohygrometer |  |  |  |

- Pengukuran Kondisi Lingkungan

| Kondisi Ruangan | Terukur |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- |
| Suhu (°C) | Awal : °C | Akhir : °C | 21 ± 5 °C |
| Kelembaban / RH (%) | Awal : % | Akhir : % | 55 % ± 20 % RH |
| Tegangan Input | L-N : Vac |  | 220 ± 10% Volt |
|  | L-G : Vac |  |  |
|  | N-G : Vac |  |  |

- Pemerikasaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

| No. | Parameter | Batas Pemeriksaan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badan / Permukaan | periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya. | Baik Tidak Baik |
| 2 | Kotak kontak alat | periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar. | Baik Tidak Baik |
| 3 | Kabel catu utama | periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas. | Baik Tidak Baik |
| 4 | Tombol, saklar dan kontrol | Sebelum mempergunakan/ mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat pengaturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan. | Baik Tidak Baik |
| 5 | Baterai/Charger | Periksa kondisi fisik dan konektor baterai apakah siap untuk dipergunakan. Periksa apakah alarm baterai menunjukkan baterai lemah. Jika demikian recharge baterai. | Baik Tidak Baik |
| 6 | Tampilan dan indikator | selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan indicator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa tampilan digital berfungsi | Baik Tidak Baik |
| 7 | Periksa kondisi charger | apakah masih baik dan dapat bekerja dengan baik, lalu charge baterai. Untuk beberapa jenis baterai mempunyai batas waktu (periode) penggunaan dan pengisian ulang, hal ini perlu diperhatikan untuk menjaga ketahanan baterai tersebut. Jika ada rekomendasi dari pabrikan, pastikan hal tersebut dilakukan sesuai dengan rekomendasi tersebut. | Baik Tidak Baik |

- Pengukuran Keselamatan Listrik

| # Tipe bagian yang diaplikasikan | B B | BF BF | CF CF |
| --- | --- | --- | --- |
| # Kelas Proteksi | I I | II II | Baterai Baterai |
| # Hubungan Utama | DPS DPS | NPS NPS | PIE PIE |
| # Catatan: | # PIE : Peralatan yang diinstalasi permanen # NPS : Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas # DPS : Kabel catu daya yang dapat dilepas |  |  |

| No. | Parameter | Terukur | Ambang Batas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resistansi Pembumian Protektif | Ω | ≤ 0,3 Ω |
| 2 | Resistansi Isolasi | MΩ | > 2 MΩ |
| 3 | Arus Bocor Peralatan | µA | Kelas I ≤ 500 µA Kelas II ≤ 100 µA |
| 4 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan | µA | ≤ 50 µA |

*) Tidak dilakukan jika catu daya menggunakan baterai

*) Diuji Ketika uut berhubungan langsung ke pasien

- Hasil Pengukuran Kinerja Alat

- Pengukuran Amplitudo

Setting paper speed pada UUT 25 mm/s, pada ECG simulator berikan sinyal segi empat frekuensi 2 Hz, 1,0 mV.

| Setting gain pada UUT (mm/mV) | Tinggi pulsa input amplitudo (mm) | Hasil Pengukuran (mm) |  |  |  |  | Toleransi (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (hasil yang didapat) | I | II | III | IV | V | ± 5 % |
| 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |

*) lihat hasil pada lead II

- Laju Rekaman

| Seting Simulator | Setting UUT (mm/s) | Panjang siklus yang diminta | Lebar pulsa yang didapat(mm) | Hasil Pengukuran (mm) |  |  |  |  | Toleransi (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V |  |
| 2 mV 120 bpm | 25 | 8 | 100 |  |  |  |  |  | ± 5 % |
|  | 50 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

- Kalibrasi Detak Jantung

| Seting Simulator | Setting UUT (mm/s) | Hasil yang didapat (bpm) | Hasil Pengukuran (bpm) |  |  |  |  | Toleransi (bpm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |  |
| 2 mV, 60 bpm | 25 | 60 |  |  |  |  |  | ± 5 bpm |
| 2 mV, 90 bpm |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 2 mV, 120 bpm |  | 120 |  |  |  |  |  |  |

Note : cara mendapatkan nilai bpm menggunakan rumus = 60 x vs, dimana v adalah kecepatan kertas, dan

s adalah pulsa didapatkan dari puncak R ke R.

- Uji Sinyal Sinusoida

| Setting simulator | Setting UUT | Tinggi pulsa yang didapat (mm) | Hasil Pengukuran (mm) |  |  |  |  | Toleransi (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |  |
| 10 Hz 1,0 mV | 2x / 20 mm/mV, 25 mm/s | 20 |  |  |  |  |  | ± 10 % |

- Uji Sinyal EKG Normal

| Setting simulator | Setting gain pada UUT | Tinggi pulsa yang didapat (mm) | Hasil Pengukuran (mm) |  |  |  |  | Toleransi (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |  |
| 60 BPM 2 mV | 10 mm/mV | 10 / 20 |  |  |  |  |  | ± 5 % |

*) Sinyal EKG yang diukur yaitu R-S

- Telaah Teknis

| No | Parameter | Hasil Pengamatan |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baik | Tidak Baik |
| 1 | Kondisi Alat 10 |  |  |
| 2 | Keselamatan Listrik 40 |  |  |
| 3 | Kinerja Peralatan 50 |  |  |

- Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan

| Petugas Kalibrasi : | Entri data oleh : |
| --- | --- |