No. sertifikat	  :

| Nama Alat : | No.alat : |
| --- | --- |
| Merk : | Pemilik : |
| Model/tipe : | Ruangan : |
| No.seri : | Tgl. Terima : |
| Kapasitas : | Tgl. Kalibrasi : |
| Resolusi : |  |

- Daftar Alat yang Digunakan

| No | Nama Alat | Merk | Type/Model | No. Seri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gas Flow Analyzer |  |  |  |
| 2 | Thermohygrometer |  |  |  |

- Pengukuran Kondisi Lingkungan

| Kondisi Ruangan | Terukur |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- |
| Suhu (°C) | Awal : °C | Akhir : °C | 25 ± 5 °C |
| Kelembaban / RH (%) | Awal : % | Akhir : % | 55 % ± 20 % RH |

- Pemerikasaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

| No. | Parameter | Batas Pemeriksaan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badan / Permukaan | periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya. | Baik Tidak Baik |
| 2 | Katup dan control | Sebelum mempergunakan/ mengubah ubah tombol control, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada poisisnya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standra). Bandingkan dengan posisi control. Ingat pengaturan tersebut dan kembalikan pada pengaturan awal jika sudah selesai pekerjaan. | Baik Tidak Baik |
| 3 | Tampilan dan indicator | Selama pengecekan fungsi, pastikan indicator dan tampilan layer berfungsi baik | Baik Tidak Baik |

- Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Flow / Laju aliran

| Setting UUT (L/min) | Hasil Pengukuran (L/min) |  |  |  |  | Toleransi (L/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |
| 3 |  |  |  |  |  | ± 20 % |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

- Telaah Teknis

| No | Parameter | Hasil Pengamatan |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baik | Tidak Baik |
| 1 | Kondisi Alat (20) |  |  |
| 2 | Kinerja Peralatan (80) |  |  |

- Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan

| Petugas Kalibrasi : | Entri data oleh : |
| --- | --- |