No. sertifikat	  :

| Nama Alat : | No.alat : |
| --- | --- |
| Merk : | Pemilik : |
| Model/tipe : | Ruangan : |
| No.seri : | Tgl. Terima : |
| Kapasitas : | Tgl. Kalibrasi : |
| Resolusi : |  |

- Daftar Alat yang Digunakan

| No | Nama Alat | Merk | Type/Model | No. Seri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Digital Pressure Meter |  |  |  |
| 2 | Digital Stopwatch |  |  |  |
| 3 | Thermohygrometer |  |  |  |

- Pengukuran Kondisi Lingkungan

| Kondisi Ruangan | Terukur |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- |
| Suhu (°C) | Awal : °C | Akhir : °C | 19-31 °C |
| Kelembaban / RH (%) | Awal : % | Akhir : % | 35-75 % RH |

- Pemerikasaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

| No. | Parameter | Batas Pemeriksaan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badan / Permukaan | periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya. | Baik Tidak Baik |
| 2 | Balon tensi | tabung, selang, periksa kondisi tabung, selang dan balon tensi. Pastikan tidak ada yang retak, bocor, tertekuk, maupun kotor. | Baik Tidak Baik |
| 3 | Gauge/tabung | pastikan penunjuk pada aneroid gauge bergerak turun secara lembut dan perlahan dan tidak lengket. Pada manometer air raksa, tabung raksa harus dalam keadaan bersih. Periksa juga kolom air raksa naik dan bererak secara lembut. | Baik Tidak Baik |
| 4 | Indicator | pastikan tanda meter maupun skala dalam kedaan bersih dan mudah diliat dan kaca penutup pada sphygmomanometer aneroid masih dalam kedaan utuh | Baik Tidak Baik |
| 5 | Konektor | periksa dan pastikan semua kondisi konektor dalam kedaan baik | Baik Tidak Baik |
| 6 | Label | periksa apakah ada label, plakat, stiker, atau kartu instruksi manual tersedia dan terbaca | Baik Tidak |
| 7 | Manset | pastikan semua manset dalam kondisi bagus, bersih, dan tidak sobek. | Baik Tidak Baik |
| 8 | Pengaturan titik 0 | pastikan manset tidak ada tekanan, maka aneroid gauge atau level air raksa harus berada di titik 0 (±1 mmHg). Apabila level air raksa tidak berada pada posisi 0, buang atau tambahkan air raksanya dengan hati-hati sampai air raksa berada di level 0 mmHg. Ganti aneroid gauge apabila tidak berada pada posisi 0 mmHg | Baik Tidak Baik |

- Hasil Pengukuran Kinerja Alat

- Uji kebocoran

| Setting UUT (mmHg) | Hasil Pengukuran (mmHg) dalam 1 menit | Toleransi |
| --- | --- | --- |
| 250 |  | ≤ 15 mmHg / 1 menit |

*Note : nilai yang dimasukan di hasil ukur adalah setting – pembacaan standar

- Laju buang cepat

| Tekanan Awal (mmHg) | Tekanan Akhir (mmHg) | Waktu terukur (detik) | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- |
| 260 | 15 |  | ≤ 10 detik |

- Pengukuran akurasi tekanan

| Setting pada UUT | Hasil Pengukuran (mmHg) |  |  |  |  |  | Toleransi (mmHg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | naik | turun | naik | turun | naik | turun |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  | Akurasi tekanan ± 4 mmHg, dengan U95 maksimum 1,5 mmhg ≤ MPE |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |  |  |

- Telaah Teknis

| No | Parameter | Hasil Pengamatan |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baik | Tidak Baik |
| 1 | Kondisi Alat (10) |  |  |
| 2 | Kinerja Peralatan (90) |  |  |

- Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan

| Petugas Kalibrasi : | Entri data oleh : |
| --- | --- |