No. sertifikat	  :

| Nama Alat : | No.alat : |
| --- | --- |
| Merk : | Pemilik : |
| Model/tipe : | Ruangan : |
| No.seri : | Tgl. Terima : |
| Kapasitas : | Tgl. Kalibrasi : |
| Resolusi : | Channel : |

- Daftar Alat yang Digunakan

| No | Nama Alat | Merk | Type/Model | No. Seri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Infusion Device Analyzer |  |  |  |
| 2 | Electrical Safety Analyzer |  |  |  |
| 3 | Thermohygrometer |  |  |  |

- Pengukuran Kondisi Lingkungan

| Kondisi Ruangan | Terukur |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- |
| Suhu (°C) | Awal : °C | Akhir : °C | 25 ± 5 °C |
| Kelembaban / RH (%) | Awal : % | Akhir : % | 55 % ± 20 % RH |
| Tegangan Input | L-N : Vac |  | 220 ± 10% Volt |
|  | L-G : Vac |  |  |
|  | N-G : Vac |  |  |

- Pemerikasaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

| No. | Parameter | Batas Pemeriksaan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badan / Permukaan | periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya. | Baik Tidak Baik |
| 2 | Tusuk kontak alat | Periksa apakah ada gangguan pada tusuk kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar | Baik Tidak Baik |
| 3 | Kabel catu utama | Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas. | Baik Tidak Baik |
| 4 | Tombol, saklar dan control | Periksa seluruhnya pastikan berfungsi baik | Baik Tidak Baik |
| 5 | Tampilan dan indicator | Selama pengecekan fungsi, pastikan lampu indicator dan tampilan layar berfungsi baik | Baik Tidak Baik |
| 6 | System pengunci pergerakan | Lakukan pemeriksaan system pengunci pergerakan | Baik Tidak |
| 7 | Alarm dsan system interlock. | Periksa alarm dan system interlock pastikan berfungsi dengan baik. | Baik Tidak Baik |
| 8 | Motor/pompa penghisap | Periksa kondisi fisik motor dan pastikan berfungsi baik/normal. | Baik Tidak Baik |

- Pengukuran Keselamatan Listrik

| # Tipe bagian yang diaplikasikan | B | BF | CF |
| --- | --- | --- | --- |
| # Kelas Proteksi | I | II | Baterai |
| # Hubungan Utama | DPS | NPS | PIE |
| # Catatan: | # PIE : Peralatan yang diinstalasi permanen # NPS : Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas # DPS : Kabel catu daya yang dapat dilepas |  |  |

| No. | Parameter | Terukur | Ambang Batas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resistansi Pembumian Protektif | Ω | ≤ 0,3 Ω |
| 2 | Resistansi Isolasi | MΩ | > 2 MΩ |
| 3 | Arus Bocor Peralatan | µA | ≤ 100 µA |
| 4 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan * | µA | ≤ 50 µA |

*) Tidak dilakukan jika catu daya menggunakan baterai

*) Diuji Ketika uut berhubungan langsung ke pasien

- Hasil Pengukuran Kinerja Alat

- Pengujian Occlusion/Pemampatan

| Setting UUT (ml/jam) | Pengukuran Penunjukan Standar (psi) |  |  |  |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |
| 100 |  |  |  |  |  | < 20 psi |

- Kalibrasi Laju aliran

| Setting UUT (ml/jam) | Pengukuran Penunjukan Standar (ml/jam) |  |  |  |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |
| 10 |  |  |  |  |  | ±10% |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |

- Telaah Teknis

| No | Parameter | Hasil Pengamatan |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baik | Tidak Baik |
| 1 | Kondisi Alat (10) |  |  |
| 2 | Keselamatan Listrik (40) |  |  |
| 3 | Kinerja Peralatan (50) |  |  |

- Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan

| Petugas Kalibrasi : | Entri data oleh : |
| --- | --- |