No. sertifikat	  :

| Nama Alat : | No.alat : |
| --- | --- |
| Merk : | Pemilik : |
| Model/tipe : | Ruangan : |
| No.seri : | Tgl. Terima : |
| Kapasitas : | Tgl. Kalibrasi : |
| Resolusi : °C, %RH |  |

- Daftar Alat yang Digunakan

| No | Nama Alat | Merk | Type/Model | No. Seri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Climatic Chamber |  |  |  |
| 2 | Digital Thermohygrometer (refrence) |  |  |  |
| 3 | Thermohygrometer |  |  |  |

- Pengukuran Kondisi Lingkungan

| Kondisi Ruangan | Terukur |  | Toleransi |
| --- | --- | --- | --- |
| Suhu (°C) | Awal : °C | Akhir : °C | 15 °C - 30 °C |
| Kelembaban / RH (%) | Awal : % | Akhir : % | 55 % ± 10 % RH |

- Pemerikasaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

| No. | Parameter | Batas Pemeriksaan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badan / Permukaan | periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya. | Baik Tidak Baik |
| 2 | Baterai | Pastikan baterai berfungsi dengan baik | Baik Tidak Baik |
| 3 | Tampilan dan indikator | selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan indicator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa tampilan digital berfungsi | Baik Tidak Baik |

- Hasil Pengukuran Kinerja Alat

- Suhu

| Setting Chamber |  | Pembacaan Refrence Thermohygrometer (℃) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kelembaban | Suhu | I | II | III | IV | V | VI |
| 50% RH | 20 ℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 ℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 ℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 ℃ |  |  |  |  |  |  |

| Setting Chamber |  | Pembacaan UUT (℃) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kelembaban | Suhu | I | II | III | IV | V | VI |
| 50% RH | 20 ℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 ℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 ℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 ℃ |  |  |  |  |  |  |

- Kelembaban

| Setting Chamber |  |  | Pembacaan Refrence Thermohygrometer (%RH) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suhu | Naik | kelembaban | I | II | III | IV | V | VI |
| 25 ℃ |  | 40 % RH |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 % RH |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 % RH |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 % RH |  |  |  |  |  |  |
|  | Turun | 70 % RH |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 % RH |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 % RH |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 % RH |  |  |  |  |  |  |

| Setting Chamber |  |  | Pembacaan UUT (%RH) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suhu | Naik | kelembaban | I | II | III | IV | V | VI |
| 25 ℃ |  | 40 % RH |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 % RH |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 % RH |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 % RH |  |  |  |  |  |  |
|  | Turun | 70 % RH |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 % RH |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 % RH |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 % RH |  |  |  |  |  |  |

- Telaah Teknis

| No | Parameter | Hasil Pengamatan |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baik | Tidak Baik |
| 1 | Kondisi Alat (10) |  |  |
| 2 | Kinerja Peralatan (90) |  |  |

- Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan

| Petugas Kalibrasi : | Entri data oleh : |
| --- | --- |